**问题记录确认单**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目名称** | 酒泉市人民医院PACS系统项目 | | **项目编号** | 17fw0063 | |
| **问题提出人** | 王晓明（放射科主任） | | **申请时间** | 2018年5月6日 | |
| **所属子系统** | PACS系统 | | | | |
| **需求描述** | 背景：医院现有DR设备无法从设备中进行胶片打印，目前科室在第三方报告单机工作站上进行打印报告，上线PACS后第三方报告工作站将会淘汰，需借助海纳PACS系统实现胶片打印功能。目前在海纳PACS系统添加图像序列到胶片打印窗口后，对图像进行放大缩小、旋转、窗宽床位调节、平移等处理后，胶片打印效果如下图所见（图像整体偏移出框外，且图像放大了只显示了局部信息）：  C:\Users\康敏\AppData\Local\Temp\WeChat Files\dfce8942db08ac97abf758e118be9a1.png C:\Users\康敏\AppData\Local\Temp\WeChat Files\ea9149023396f3364ea4119f89b4bb0.png  图-1 （胸部DR和盆腔DR） 图-2（头部CT）  胶片打印窗口未处理过的图像打印出来的效果与海纳PACS系统胶片打印窗口保持一致见上图-1所示，但图像进行放大缩小、旋转、窗宽床位调节、平移等处理后，打印出来效果见上图箭头标明处理过图像所示，未与PACS系统胶片打印预览窗口的图像保持一致。 | | | | |
| 要求：海纳PACS胶片打印窗口对图像进行放大缩小、旋转、窗宽床位调节、平移等处理后，胶片打印效果按照操作处理后图像所显示的效果打印出来，如下图所示：C:\Users\康敏\AppData\Local\Temp\WeChat Files\442913502217340370.png  目前设备以对接完毕，若此问题不能解决无法上线。 | | | | |
| **问题产生原因** | 系统胶片打印功能存在严重问题不满足医院要求 | | **问题紧急程度** | 紧急/重要 | |
| **甲方负责人意见** | 需处理 | **负责人签字** | **魏彦章** | **时间** | 2018.5.6 |
| **影响分析** |  | | | | |
| **解决方案** |  | | | | |
| **预计解决时间** |  | | **解决方案确认** |  | |
| **实际解决时间** |  | | **需求解决确认** |  | |