## 接口测试
接口测试
序号 | 模块 | 测试内容 | 需要满足的条件 | 说明（测试是否正常） | 测试版本号 | 浏览器版本 | 测试者 | 测试日期 | 备注
1 | HIS接口 | 接口已经调通 | ✘ | 接口未调通
|  | 数据信息具有实时性 | ✘
|  | 数据信息具有准确性 | ✘
|  | 数据状态具有实时性 | ✘
|  | 数据状态就有准确性 | ✘
2 | EMR接口 | 接口已经调通 | ✘ | 接口未调通
|  | 数据信息具有实时性 | ✘
|  | 数据信息具有准确性 | ✘
3 | PIM接口 | 接口已经调通 | ✘ | 接口未调通
|  | 数据信息具有实时性 | ✘
|  | 数据信息具有准确性 | ✘
4 | 叫号系统 | 接口已经调通 | √ | 接口调通
|  | 数据信息具有实时性 | √
|  | 数据信息具有准确性 | √
5 | 报告自助打印 | 接口已经调通 | ✘ | 接口未调通
|  | 数据信息具有实时性 | ✘
|  | 数据信息具有准确性 | ✘

## 设备测试
设备测试
序号 | 设备名称 | 测试内容 | 说明 （测试是否正常） | 测试系统 | 测试者 | 测试日期 | 备注
1 | 128排256层螺旋CT | 1，设备获取worklist 2，PACS接受影像（Dicom） | 测试正常 | PACS系统 | 张康敏 | 2018年4月20
2 | 16排螺旋CT | 1，设备获取worklist 2，PACS接受影像（Dicom） | 设备获取worklist异常 | PACS系统 | 张康敏 | 2018年4月20
3 | 3.0T超导磁共振 | 1，设备获取worklist 2，PACS接受影像（Dicom） | 测试正常 | PACS系统 | 张康敏 | 2018年4月20
4 | 16排三维后处理工作站 | 1，设备获取worklist 2，PACS接受影像（Dicom） | 测试正常 | PACS系统 | 张康敏 | 2018年4月21
5 | 128排三维后处理工作站 | 1，设备获取worklist 2，PACS接受影像（Dicom） | 测试正常 | PACS系统 | 张康敏 | 2018年4月21
6 | 0.35T永磁磁共振 | 1，设备获取worklist 2，PACS接受影像（Dicom） | 设备获取worklist异常 PACS接受影像（Dicom）异常 | PACS系统 | 张康敏 | 2018年4月21
7 | 全数字单平板X线机 | 1，设备获取worklist 2，PACS接受影像（Dicom） | 测试正常 | PACS系统 | 张康敏 | 2018年4月21
8 | 安健胃肠机 | 1，设备获取worklist 2，PACS接受影像（Dicom） | 测试正常 | PACS系统 | 张康敏 | 2018年4月21
9 | 钼靶乳腺机 | 1，设备获取worklist 2，PACS接受影像（Dicom） | 测试正常 | PACS系统 | 张康敏 | 2018年4月21
10 | 超声DC-8 | 1，采集卡采集图像 2，超声工作站是否可获取影像 3，超声工作站是否可以获取RIS申请单 | 测试正常 | USES系统 | 张康敏 | 2018年4月22
11 | 超声22 | 1，采集卡采集图像 2，超声工作站是否可获取影像 3，超声工作站是否可以获取RIS申请单 | 测试正常 | USES系统 | 张康敏 | 2018年4月22
12 | 超声M90 | 1，采集卡采集图像 2，超声工作站是否可获取影像 3，超声工作站是否可以获取RIS申请单 | 测试正常 | USES系统 | 张康敏 | 2018年4月22
13 | 超声Philips EPIQ5 | 1，采集卡采集图像 2，超声工作站是否可获取影像 3，超声工作站是否可以获取RIS申请单 | 测试正常 | USES系统 | 张康敏 | 2018年4月22
14 | 超声S40 Pro | 1，采集卡采集图像 2，超声工作站是否可获取影像 3，超声工作站是否可以获取RIS申请单 | 测试正常 | USES系统 | 张康敏 | 2018年4月22
15 | 超声ACUSON Antares | 1，采集卡采集图像 2，超声工作站是否可获取影像 3，超声工作站是否可以获取RIS申请单 | 测试正常 | USES系统 | 张康敏 | 2018年4月22
16 | 超声DC-6 | 1，采集卡采集图像 2，超声工作站是否可获取影像 3，超声工作站是否可以获取RIS申请单 | 测试正常 | USES系统 | 张康敏 | 2018年4月22
17 | 超声DC-7 | 1，采集卡采集图像 2，超声工作站是否可获取影像 3，超声工作站是否可以获取RIS申请单 | 测试正常 | USES系统 | 张康敏 | 2018年4月22
18 | 超声ACUSON Antares | 1，采集卡采集图像 2，超声工作站是否可获取影像 3，超声工作站是否可以获取RIS申请单 | 测试正常 | USES系统 | 张康敏 | 2018年4月22
19 | 超声DC-7 | 1，采集卡采集图像 2，超声工作站是否可获取影像 3，超声工作站是否可以获取RIS申请单 | 测试正常 | USES系统 | 张康敏 | 2018年4月22
20 | 超声DC-7 | 1，采集卡采集图像 2，超声工作站是否可获取影像 3，超声工作站是否可以获取RIS申请单 | 测试正常 | USES系统 | 张康敏 | 2018年4月22
21 | 超声ACUSON Antares | 1，采集卡采集图像 2，超声工作站是否可获取影像 3，超声工作站是否可以获取RIS申请单 | 测试正常 | USES系统 | 张康敏 | 2018年4月22
22 | 内镜XL-550 | 1，采集卡采集图像 2，内镜工作站是否可获取影像 3，内镜工作站是否可以获取RIS申请单 | 测试正常 | USES系统 | 张康敏 | 2018年4月22
23 | 内镜CV-260SL | 1，采集卡采集图像 2，内镜工作站是否可获取影像 3，内镜工作站是否可以获取RIS申请单 | 测试正常 | USES系统 | 张康敏 | 2018年4月22
24 | 奥林巴斯显微镜 | 采集图像 | 测试正常 | 病理系统 | 张康敏 | 2018年4月23
25 | 奥林巴斯显微镜 | 采集图像 | 测试正常 | 病理系统 | 张康敏 | 2018年4月23
26 | 奥林巴斯显微镜 | 采集图像 | 测试正常 | 病理系统 | 张康敏 | 2018年4月23
27 | 奥林巴斯显微镜 | 采集图像 | 测试正常 | 病理系统 | 张康敏 | 2018年4月23
28 | 大体标本摄像头 | 采集图像 | 测试正常 | 病理系统 | 张康敏 | 2018年4月23

## 测试结论
测试结论： 测试通过。