## 实施工作checklist
项目实施检查表
主要部分 | 具体内容 | 回答 | 填写说明
系统概述 | 是实体机部署（是否是双机热备）？虚拟化部署？还是云部署？ | 虚拟化部署
系统架构图（包括磁盘空间的分配）
| 是否需要备份系统 | 否
| 数据库文件备份数（缺省是一天一份） | 3份（7天）
| 数据库读写分离 | 未做读写分离
| 系统是全新安装还是升级 | 升级
| 是否已经安装 Server Monitor并监控 | 已经安装并监控 | PACS服务停止问题，系统资源监控问题
| 如果是升级，给出目前系统的操作系统和数据库版本 | windows2008， SQLServer 2008
| 操作系统版本 | Windows 2008 R2 SP1
| 数据库版本 | SQL Server 2008 R2
| 硬件配置是否达标（4GB 内存，支持windows 7， 可支持IE9，IE10或IE11） | 全部达标
| 是否有用IE8的用户，例如临床医生 | 有个别临床科室有用IE8的用户
需要安装的构件 | 版本 | 木星版
| RIS | 需要
| PACS | 需要
| 超声及是否与RIS集成 | 需要，集成
| 内镜及是否与RIS集成 | 需要
| USES是否需要报告模板的迁移 | 不需要
| 远程系统 | 不需要
| 区域PACS | 不需要
| 移动PACS | 需要
| 其他1，详细说明 | 不需要
| 其他2，详细说明 | 不需要
需要做的集成 | HIS | 需要
| EMR (电子病历) | 需要
| 叫号 | 需要
| 病理 | 需要
| 心电 | 不需要
| 自助打印 | 不需要
| 体检 | 不需要
| 健康卡 | 不需要
| CA集成 | 不需要
| 单点登录 | 不需要
| APP | 不需要
| 一卡通 | 不需要
| 其他1，详细说明 | 不需要
| 其他2，详细说明 | 不需要
升级前测试 | 版本差异需要做的开发已经完成 | 完成
| 研发已经测试升级脚本,提供已经测试过的内容给工程部 | 完成
| 研发已经集成（HIS，EMR和叫号） | 完成（病理），（HIS，EMR）未完成
| 工程部已经测试升级脚本 | 完成
| 工程部已经做业务流程测试 | 完成
| 本次升级需要的其他测试，详细说明 | 无
现场测试 | 用到现场后取得的最新的现场数据库测试升级脚本 | 完成
| 测试所有设备（医院确认）可以连接 | 完成
| 测试HIS集成 | 未完成
| 测试所有除HIS外的其他集成工作正常 | 完成（病理，叫号）
| 要部署的服务器和存储硬件性能检查（CPU/内存配置，IO实测速度） | 硬件配置和IO实测速度正常
| 测试打印小条 | 已测试
| 本次升级现场需要的其他测试，详细说明 | 无
系统升级 | 提前3天通知研发准备升级当天的远程电话支持 | 完成
| 邮件通知升级工作开始 | 完成
| 邮件通知升级脚本全部正常运行 | 完成
| 邮件通知流程测试结束，可以交付医院使用 | 完成
| 邮件通知升级失败回退成功 | 升级成功
| 升级当天需要的其他通知内容 | 无
升级后处理 | 升级过程中发现的问题（邮件描述，当时可不建立IT服务支撑平台，事后补建） | 没有问题
| 数据库是否已经做读写分析 | 无
| 检查是否安装了Monitor监控PACS等服务 ImageServer要以服务的形式启动 | 已经安装 ImageServer以服务启动
| 是否在监控中心监控服务器 | 没有
| 是否进行了索引碎片整理 | 已经整理
| 客户使用过程中遇到的问题或提出的需求（JIRA详细描述） | 需求31个，bug34个
后期运维 | 每个月巡检并提交巡检报告， 重点项目提交RIS/PACS等重要日志 | 完成
| 巡检时检查RIS/PACS/Monitor的日志，删除或迁移三个月前的日志，如果有异常的比较大的日志，即使是近期产生的，也要删除或迁移到其他磁盘，确保系统盘（C盘）的健康。 | 完成
| 检查索引碎片情况，需要的话，清理索引碎片 | 无
| 检查数据库、Mongo数据同步服务、 Monitor和PACS服务是否定期重启 | 已检查