## 日报
酒泉市人民医院全院级PACS项目日报
项目名称 | 项目经理 | 当前里程碑—进展状态 | 合同签订日期 | 计划初验 | 计划终验 | 合同范围
酒泉市人民医院全院级PACS项目 |  | 项目前期详细调研阶段进行中。 | 2017年12月10日 | 2018年5月31日 | 2018年10月31日
注：请追加日报记录，而不是替代。
填写日期 | 项目进展 | 本日完成的工作 | 重要问题 |  | 需要支持与建议 | 备注
2017-11-21 | 详细调研阶段 | 1、早上九点和信息科马主任、信息科郝工、方国晓、张康敏、魏彦章一起进行沟通项目实施前期需要确认的一些事宜，主要针对实施前期的准备工作进行沟通，确定调研计划，科室配合人员，后续工作计划等十几个问题。 2、与信息科郝工、张康敏、信息科各科室负责人一起去放射科、内镜中心、病理科、介入手术室做详细调研； 3、梳理当天调研报告。 | 1、HIS系统目前电子申请单还未启用，已跟主任申请提前启动HIS部分流程，以免耽误PACS对接集成；同时提交PACS与HIS对接集成文档供厂家准备接口的开发； 2、目前总院现有科室网络比较差，不具备PACS项目实施的条件，将调研完毕后出具网络需求方案进行网络整改； 3、三个分院目前带宽只有4M，且HIS等其他业务已经在占用，存在现有网络无法承载分院业务情况，已跟主任说明情况，分院对接放到项目末期。 | 继续其他科室详细调研
2017-11-22 | 详细调研阶段 | 1、和康敏、信息科马工一起去超声科找王主任做详细调研，规划门诊和住院业务流程； 2、和康敏、郝工去体检中心进行现场调研； 3、找设备科乔工一起沟通确认放射科现有设备的DICOM、WORKLIST支持情况、后续IP统一规划改造支持力度等； 4、汇总整理调研结果，形成报告中。 | 1、放射科设备全部过保，后续接入PACS存在隐患，实施过程中具体协调。 | 整理调研报告，与马主任及信息科其他人员沟通讨论
2018-03-13 | 实施准备阶段 | 1、向信息科马主任汇报沟通目前项目进展情况，沟通网络，硬件及第三方软件厂家的项目实施前的准备工作。 2、去机房，和硬件、虚拟化厂家沟通后确定核心交换机与光纤交换机所需的光口、电口和模块，确认数量后向主任汇报。 3、硬件收货了会诊大屏，确认存储今天发货。 4、参加总部工程的虚拟化实施培训，阅读虚拟化PPT等相关文档 5、与信息科主任沟通先确认各科室工作流程后让科室主任签字，以便完成更高效的实施。 6、与主任沟通后，需调研三家分院的设备及网络情况、测试分院网络传输图像的速率。 | 1，交换机模块不满足实施要求。 2，医院还未与HIS、电子病理厂家未确定接口对接的时间。 3，硬件服务器到货时间未确定。 | 1、到各个科室确认工作流程 2，调研三家分院设备及网络情况。
2018-03-14 | 实施准备阶段 | 1、整理实施的相关文档，与信息科确认各个科室的工作流程图。 2、和信息科马主任沟通，答疑主任提出关于核心交换机和光纤交换机所需模块的疑问。 3、与放射科登记技师沟通了放射科登记工作站的工作流程，登记技师讲述了现有流程情况，需放射科主任确认。 4、与超声科主任确认实施的超声工作站流程，超声科主任签字确认。 5、硬件三维服务器发货已到兰州。 6、整理数据维护字典需求表。 7、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。 | 1，交换机模块不满足实施要求。 2，医院还未与HIS、电子病理厂家未确定接口对接的时间。 3，硬件服务器到货时间未确定。 4，测试环境搭建服务器和新增各科室工作站电脑未到货。 5、楼层交换机未到货，IP地址还未划分，网络条件未达到实施要求。 | 1,、与放射科主任确认放射科登记、拍片、报告工作站的工作流程。 2、让各科室整理数据维护字典需求表。 3、调研三家分院设备及网络情况。 4、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。
2018-03-15 | 实施准备阶段 | 1、与放射科王主任、普放科王主任、拍片技师、登记医师等确认放射科工作站的工作流程，确认排队叫号系统的排队规则。 2、放射科提出需求MR预约时按照部位预约及特殊患者需提前做检查，在引导客户后与万主任确定预约按照人次预约，一天确定35人次，预留5人次为特殊患者提前做检查使用，特殊患者检查室无需技师叫号。 3、在虚拟机环境中测试登记、报告及工作量的统计等问题。 4、向总部病理工程师确认操作系统的版本，与操作系统及数据库软件厂家确认购买版本及授权问题。 5、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。 | 1，交换机模块不满足实施要求。 2，医院还未与HIS、电子病理厂家未确定接口对接的时间。 3，硬件服务器到货时间未确定。 4，测试环境搭建服务器和新增各科室工作站电脑未到货。 5、楼层交换机未到货，IP地址还未划分，网络条件未达到实施要求。 | 1、让各科室整理数据维护字典需求表。 2、调研三家分院设备及网络情况。 3、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。
2018-03-16 | 实施准备阶段 | 1、找放射科王主任签字确认登记、拍片、报告工作站的工作流程，沟通了电子签名收集的工作。 2、医院提供一台用于安装测试环境的电脑，安装电脑系统和驱动工作 3、联系操作系统和数据库系统的厂家，进行软件的授权和介质的获取工作。 4、调研东街、东南、新城三家分院超声内镜设备级网络传输情况。 5、硬件三维显卡已到酒泉（星期一收货）。 6、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。 | 1，交换机模块不满足实施要求。 2，医院还未与HIS、电子病理厂家未确定接口对接的时间。 3，硬件服务器到货时间未确定。 4，测试环境搭建服务器和新增各科室工作站电脑未到货。 5、楼层交换机未到货，IP地址还未划分，网络条件未达到实施要求。 | 1、在医院提供的电脑上安装测试环境，在硬件到货前提前维护实施所需的字典、模板等数据。 2、收集各科室需电子签名的人员信息。 3、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。
2018-03-17 | 实施准备阶段 | 1、下载安装测试环境电脑的系统和驱动。 2、从放射科和普放拷贝诊断模板内容。 3、在测试环境中维护实施所需的字典表。 | 1，交换机模块不满足实施要求。 2，医院还未与HIS、电子病理厂家未确定接口对接的时间。 3，硬件服务器到货时间未确定。 4，测试环境搭建服务器和新增各科室工作站电脑未到货。 5、楼层交换机未到货，IP地址还未划分，网络条件未达到实施要求。 | 1、搭建测试环境。 2、在测试环境中维护数据字典。
2018-03-18 | 实施准备阶段 | 1、搭建测试环境。 2、在测试环境中维护数据字典，测试系统相关功能、流程等。 | 1，交换机模块不满足实施要求。 2，医院还未与HIS、电子病理厂家未确定接口对接的时间。 3，硬件服务器到货时间未确定。 4，新增各科室工作站电脑未到货。 5、楼层交换机未到货，IP地址还未划分，网络条件未达到实施要求。 | 1、和放射科沟通报告模板维护问题，向医院获取检查项目、人员、科室等信息。 2、已到货的硬件收货。 3、在测试环境中维护数据字典。 4、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。
2018-03-19 | 实施准备阶段 | 1、硬件收货摄像头、大标本摄像头、存储服务器、三维服务器显卡。 2、大标本摄像头与投标文件厂家型号不相符，医院提出质疑，正在同海纳病理胡经理协商沟通解决 2、主服务器、备份服务器、、三维服务器已发货。 3、信息科提供人员信息、科室信息、检查项目字典数据，在测试环境中维护数据字典。 4、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。 | 1，交换机模块不满足实施要求。 2，医院还未与HIS、电子病理厂家未确定接口对接的时间。 3，主服务器、备份服务器、、三维服务器到货时间未确定。 4，新增各科室工作站电脑未到货。 5、楼层交换机未到货（预计这两天到货），IP地址还未划分，网络条件未达到实施要求。 6、大标本摄像头与投标文件厂家型号不相符，影响硬件到货验收。 | 1、已到货的硬件收货、 2、协商沟通大标本摄像头与投标文件厂家型号不相符的问题。 3、在测试环境中维护医院现提供的数据字典，测试运行。 4、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。
2018-03-20 | 实施准备阶段 | 1、硬件收货大标本摄像头安装组件。 2、协商沟通大标本摄像头与投标文件厂家型号不相符的问题，现商务以和厂家沟通从新发货。 3、主服务器和备份服务器预计明天到货。 4、和医务科室主人沟通启用电子签名的问题，给各个医技科室发电子签名单。 5、与放射科室医生沟通检查项目及报告模板维护的问题，与信息科沟通导检查项目数据，在测试环境中维护医院现提供的数据字典，测试运行。 6、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。 | 1，交换机模块不满足实施要求。 2，医院还未与HIS、电子病理厂家未确定接口对接的时间。 3，主服务器、备份服务器、、三维服务器到货时间未确定。 4，新增各科室工作站电脑未到货。 5、楼层交换机未到货（预计这两天到货），IP地址还未划分，网络条件未达到实施要求。 6、大标本摄像头与投标文件厂家型号不相符，影响硬件到货验收。 | 1、已到货的硬件收货。 2、在测试环境中维护医院现提供的数据字典，测试运行。 3、向超声科室收集报告模板、诊断语句等数据字典。 4、与信息科马主任沟通在配置一台测试服务器，用于搭建超声内镜测试环境。 5、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。
2018-03-21 | 实施准备阶段 | 1，跟进各个科室新增工作站和网络交换机、光纤交换机模块采购情况，楼层交换机采购情况。 2、到各个科室收集检查项目及部位的维护字典，医嘱与院内的检查项目不匹配，正在沟通解决重新收集。 3、服务器和备份服务器、三维服务器明天到货。 4、向主任申请增加一台测试服务器来测试超声内镜环境和模板的数据维护。 5、和主任一起去各个机房调研机房环境，确认服务器的安装位置和环境。 6、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。 | 1，交换机模块不满足实施要求。 2，医院还未与HIS、电子病理厂家未确定接口对接的时间。 3，主服务器、备份服务器、、三维服务器到货时间未确定。 4，新增各科室工作站电脑未到货。 5、楼层交换机未到货（预计这两天到货），IP地址还未划分，网络条件未达到实施要求。 6、大标本摄像头与投标文件厂家型号不相符，影响硬件到货验收。 | 1、硬件服务器的收货工作。 2、收集检查项目及部位的维护字典，医嘱与院内的检查项目，向超声科室收集报告模板、诊断语句等数据字典。 3、搭建超声内镜测试环境。 4、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。
2018-03-22 | 实施准备阶段 | 1、与放射科万主任、超声科王主任沟通检查项目维护问题。 2、收集各科室电子签名，PS处理电子签名。 3、更换的大标本摄像头已到货。 3、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。 | 1，交换机模块不满足实施要求。 2，医院还未与HIS、电子病理厂家未确定接口对接的时间。 3，主服务器、备份服务器、、到货时间未确定。 4，新增各科室工作站电脑未到货。 5、楼层交换机未到货（预计这两天到货），IP地址还未划分，网络条件未达到实施要求。 | 1、硬件服务器的收货工作。 2、收集检查项目及部位的维护字典，医嘱与院内的检查项目，向超声科室收集报告模板、诊断语句等数据字典。 3、搭建超声内镜测试环境。 4、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。
2018-03-23 | 实施准备阶段 | 1、与放射科万主任、超声科王主任沟通检查项目维护问题。 2、收集各科室电子签名，PS处理电子签名。 3、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。 | 1，交换机模块不满足实施要求。 2，医院还未与HIS、电子病理厂家未确定接口对接的时间。 3，主服务器、备份服务器、、到货时间未确定。 4，新增各科室工作站电脑未到货。 5、楼层交换机未到货（预计这两天到货），IP地址还未划分，网络条件未达到实施要求。
2018-03-26 | 实施准备阶段 | 1、信息科马主任决定本周四开项目启动会议，梳理项目进展和准备情况，做成PPT形式。 2、HIS、电子病历厂家目前功能暂时无法满足对接，马主任决定先上线PACS，等HIS升级后在做对接。 3、与马主任沟通检查项目维护问题，决定同放射科主任、医务科主任、护理部沟通后决定。 4、收集超声科和普放科剩余电子签名，PS处理电子签名图片。 5、楼层交换机已到货安装，已安装放射科、普放科、超声科的楼层交换机，网络未调试。 6、网络IP地址划分、Vlan划分的工程师两天左右到场调试。 7，跟进各个科室新增工作站和网络交换机、光纤交换机模块采购情况 8、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。 | 1，交换机模块不满足实施要求，UPS需扩容。 2，医院HIS、电子病历系统暂时无法与PACS系统对接，需升级后再做对接。 3，主服务器、备份服务器到货时间未确定。 4，超声内镜测试服务器，新增各科室工作站电脑未到货。 5、院内各科室IP地址还未划分，网络条件未达到实施要求。 | 1、跟进各个科室新增工作站和网络交换机、光纤交换机模块采购情况. 2、向主任提供项目启动会准备的相关文件 3、协调马主任与放射科主任、医务科、护理部沟通检查项目维护问题。 4、整理放射科、普放科、超声科检查项目表，整理检查部位字典。 5、跟进楼层交换机安装，各个科室新增工作站和网络交换机、光纤交换机模块采购情况。 6、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。
2018-03-27 | 实施准备阶段 | 1、整理放射科、普放科、超声科检查项目表，整理检查部位字典。 2、根据马主任要求整理项目启动会议相关文件。 3、跟进楼层交换机安装，各个科室新增工作站和网络交换机、光纤交换机模块采购情况和UPS扩容问题。 4、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。 | 1，交换机模块不满足实施要求，UPS需扩容。 2，医院HIS、电子病历系统暂时无法与PACS系统对接，需升级后再做对接。 3，主服务器、备份服务器到货时间未确定。 4，超声内镜测试服务器，新增各科室工作站电脑未到货。 5、院内各科室IP地址还未划分，网络条件未达到实施要求。 | 1、跟进各个科室新增工作站和网络交换机、光纤交换机模块采购情况. 2、协调马主任与放射科主任、医务科、护理部沟通检查项目维护问题。 3、跟进楼层交换机安装，各个科室新增工作站和网络交换机、光纤交换机模块采购情况。 4、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。
2018-03-28 | 实施准备阶段 | 1、根据马主任要求整理项目启动会议相关文件。 2、配合厂家网络工程师调研院内网络环境，沟通网络IP划分及全院网络接通方案。 3、收集超声科诊断内容模板数据。 4、硬件收货，服务器到货三台（还有一台未到货）。 5、跟进楼层交换机安装，各个科室新增工作站和网络交换机、光纤交换机模块采购情况和UPS扩容问题。 6、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。 | 1，交换机模块不满足实施要求，UPS需扩容。 2，医院HIS、电子病历系统暂时无法与PACS系统对接，需升级后再做对接。 3，主服务器一台到货时间未确定。 4，超声内镜测试服务器，新增各科室工作站电脑未到货。 5、院内各科室IP地址还未划分，网络条件未达到实施要求。 | 1、跟进各个科室新增工作站和网络交换机、光纤交换机模块采购情况. 2、与马主任沟通项目启动会议相关事宜。 3、协调马主任与放射科主任、医务科、护理部沟通检查项目维护问题。 4、跟进楼层交换机安装，各个科室新增工作站和网络交换机、光纤交换机模块采购情况。 5、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。
2018-03-29 | 实施准备阶段 | 1，与马主任沟通交换机模块及UPS采购情况，因医院要采取政府采购的方式，会严重影响是施工期，因此采取应急变更方案，与公司总部从新沟通方案。 2、到各科室计算影响的存储量，估算院内一个月的数据存储量。 3、收集内镜科室诊断模板和电子签名（诊断模板需明天和科室主任确认）。 4、跟进楼层交换机安装，各个科室新增工作站和网络交换机、光纤交换机模块采购情况。 5、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。 | 1，交换机模块不满足实施要求，UPS需扩容。 2，医院HIS、电子病历系统暂时无法与PACS系统对接，需升级后再做对接。 3、院内服务器存储方案需重新做应急方案。 3，主服务器一台到货时间未确定。 4，超声内镜测试服务器，新增各科室工作站电脑未到货。 5、院内各科室IP地址还未划分，网络条件未达到实施要求。 | 1、跟进各个科室新增工作站和网络交换机、光纤交换机模块采购情况. 2、与马主任沟通项目启动会议相关事宜。 3、协调马主任与放射科主任、医务科、护理部沟通检查项目维护问题。 4、跟进楼层交换机安装，各个科室新增工作站和网络交换机、光纤交换机模块采购情况。 5、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。
2018-03-30 | 实施准备阶段 | 1、与设备科乔工确认院内接入PACS系统设备的情况，飞利浦128排CT接入需厂家到场配合，门诊CR设备陈旧修改IP有风险，其余设备均可对接。 2、与马主任确认各科室音视频线及电视机、音响的点位部署安装位置 3、内镜科电子签名照片PS处理完成，报告模板收集完成，诊断模板科室未整理，工作站诊断内容无法导出，需和主任沟通解决。 4、向马主任提供项目实施准备需求文档。 5、跟进楼层交换机安装，各个科室新增工作站和网络交换机、光纤交换机模块采购情况。 6、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。 | 1，交换机模块不满足实施要求，UPS需扩容。 2，医院HIS、电子病历系统暂时无法与PACS系统对接，需升级后再做对接。 3、院内服务器存储方案需重新做应急方案。 3，主服务器一台到货时间未确定。 4，超声内镜测试服务器，新增各科室工作站电脑未到货。 5、院内各科室IP地址还未划分，网络条件未达到实施要求。
2018-04-09 | 实施准备阶段 | 1，与信息科郝功沟通各科室音视频线及电视机、音响的点位安装部署情况、网络Vlan划分、测试服务器的问题。（网络工程师明天到现场调网络，测试服务器已到货）。 2，与商务沟通确认超声内镜脚踏板、病理大标本摄像头、医疗专业显示屏的到货时间。 3、远程调试庆阳二院超声工作站统计病人量统计不准确的问题（未解决） 4、向总部申请PACS服务器、PCS工作站、超声工作站测试授权。 5、协调信息科推进院内实施环境的准备工作。 | 1，交换机模块不满足实施要求，UPS需扩容。 2，医院HIS、电子病历系统暂时无法与PACS系统对接，需升级后再做对接。 3、院内服务器存储方案需重新做应急方案。 3，主服务器一台到货时间未确定。 4，新增各科室工作站电脑未到货。 5、院内各科室IP地址还未划分，网络条件未达到实施要求。 | 1、向马主任汇报项目进展情况，变更方案主任签字确认，沟通各个科室新增工作站和网络交换机、光纤交换机模块采购情况. 2、与马主任沟通项目启动会议相关事宜。 3、服务器上架，搭建服务器虚拟化环境。 4、配合网络工程师调通院内网络。 5、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。
2018-04-10 | 实施准备阶段 | 1，与马主任沟通项目进展情况和项目启动会准备文件。 2，根据变更方案上架两台服务器，分别安装2008R2操作系统和虚拟化操作系统。 3，跟进各个科室新增工作站和网络交换机、光纤交换机模块采购，网络工程师调通网络的情况 4、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。 | 1，交换机模块不满足实施要求，UPS需扩容。 2，医院HIS、电子病历系统暂时无法与PACS系统对接，需升级后再做对接。 3、院内服务器存储方案需重新做应急方案。 3，主服务器一台到货时间未确定。 4，新增各科室工作站电脑未到货。 5、院内各科室IP地址还未划分，网络条件未达到实施要求。 | 1，准备项目启动会相关事宜。 2，在虚拟化资源池中分配虚拟机服务器，安装各个虚拟服务器的操作系统。 3，安装超声内镜测试服务器和工作站，测试超声内镜系统的相关功能。 4、配合网络工程师调通院内网络。 5、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。
2018-04-11 | 实施准备阶段 | 1，在虚拟化资源池中分配虚拟机服务器，安装各个虚拟服务器的操作系统。 2，安装超声内镜测试服务器和工作站，测试超声内镜系统的相关功能 3，配合网络工程师调通院内网络。 4，协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。 | 1，交换机模块不满足实施要求，UPS需扩容。 2，医院HIS、电子病历系统暂时无法与PACS系统对接，需升级后再做对接。 3、院内服务器存储方案需重新做应急方案。 3，主服务器一台到货时间未确定。 4，新增各科室工作站电脑未到货。 5、院内各科室IP地址还未划分，网络条件未达到实施要求。 | 1，准备项目启动会相关事宜。 2，测试各个科室的点位网络调通情况。 3，测试超声内镜工作站相关功能。 4，跟进各个科室新增工作站和网络交换机、光纤交换机模块采购，网络工程师调通网络的情况。 5，协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。
2018-04-12 | 实施准备阶段 | 1，与信息科郝功确认各科室叫号显示屏的安装尺寸大小。 2，测试确认个科室信息点位的网络情况，病理科、普放科和门诊CR拍片室网络不通。 3，整理部位及检查项目导入表数据。 4，，跟进各个科室新增工作站和网络交换机、光纤交换机模块采购，网络工程师调通网络的情况。 5，协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。 | 1，交换机模块不满足实施要求，UPS需扩容。 2，医院HIS、电子病历系统暂时无法与PACS系统对接，需升级后再做对接。 3、院内服务器存储方案需重新做应急方案。 3，主服务器一台到货时间未确定。 4，新增各科室工作站电脑未到货。 5、院内普放科、病理科。门诊CR拍片室网络不通，网络条件未达到实施要求。 6、门诊CR无法修改IP，划分两个网段进行测试，但是由于192段网络占用，新划分的网段只有30个地址，无法涵盖90-170这么大的跨度，还存在问题。 7，128排CT需要原厂工程师现场支援、门诊CR设备IP地址修改存在问题、16排CT和0.35核磁不具备worklist功能。 | 1，跟进病理科、普放科和门诊CR拍片室信息点网络调通。 2、跟进各个科室新增工作站和网络交换机、光纤交换机模块采购情况。 3、安装超声内镜工作站，测试相关功能。 4，协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。
2018-04-13 | 实施准备阶段 | 1，到院内普放科、病理科、门诊CR拍片室测试网络的调通情况，院内各科室网络已全部测试调通。 2、安装超声内镜工作站，测试打印模板、诊断模板等功能。 3、跟进各个科室新增工作站和网络交换机、光纤交换机模块采购情况 4、协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。 | 1，交换机模块不满足实施要求，UPS需扩容。 2，医院HIS、电子病历系统暂时无法与PACS系统对接，需升级后再做对接。 3、院内服务器存储方案需重新做应急方案。 3，主服务器一台到货时间未确定。 4，新增各科室工作站电脑未到货。 5、院内普放科、病理科。门诊CR拍片室网络不通，网络条件未达到实施要求。 6、门诊CR无法修改IP，划分两个网段进行测试，但是由于192段网络占用，新划分的网段只有30个地址，无法涵盖90-170这么大的跨度，还存在问题。 7，128排CT需要原厂工程师现场支援、门诊CR设备IP地址修改存在问题、16排CT和0.35核磁不具备worklist功能。 | 1，整理超声打印模板，诊断模板相关导入文件 2，测试超声内镜工作站相关内容。
2018-04-14 | 实施准备阶段 | 1，整理超声打印模板，诊断模板相关导入文件。 2，配置超声内镜工作站相关同RIS服务器同步。 3，在HIS系统中导入整理人员、科室、检查项目字典表。 4，协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。 | 1，交换机模块不满足实施要求，UPS需扩容。 2，医院HIS、电子病历系统暂时无法与PACS系统对接，需升级后再做对接。 3、院内服务器存储方案需重新做应急方案。 3，主服务器一台到货时间未确定。 4，新增各科室工作站电脑未到货。 5、院内普放科、病理科。门诊CR拍片室网络不通，网络条件未达到实施要求。 6、门诊CR无法修改IP，划分两个网段进行测试，但是由于192段网络占用，新划分的网段只有30个地址，无法涵盖90-170这么大的跨度，还存在问题。 7，128排CT需要原厂工程师现场支援、门诊CR设备IP地址修改存在问题、16排CT和0.35核磁不具备worklist功能。 | 1，安装配置测试超声内镜系统应急工作站、本地数据库及USES自动升级安装配置。 2，测试超声内镜工作站工作流程。
2018-04-16 | 实施阶段 | 1，测试超声工作站打印模板电子签名功能。 2，填写验收报告超声内镜采集卡序列号。 3，向工程总部申请服务器PACS授权。 4，在虚拟换环境中搭建PACS服务器负载均衡。 5，联网激活服务器（虚拟化服务器无法识别网络，未激活成功）。 6，协调信息科主任推进院内实施环境的准备工作。 | 1，交换机模块不满足实施要求，UPS需扩容。 2，医院HIS、电子病历系统暂时无法与PACS系统对接，需升级后再做对接。 3、院内服务器存储方案需重新做应急方案。 3，主服务器一台到货时间未确定。 4，新增各科室工作站电脑未到货。 5、院内普放科、病理科。门诊CR拍片室网络不通，网络条件未达到实施要求。 6、门诊CR无法修改IP，划分两个网段进行测试，但是由于192段网络占用，新划分的网段只有30个地址，无法涵盖90-170这么大的跨度，还存在问题。 7，128排CT需要原厂工程师现场支援、门诊CR设备IP地址修改存在问题、16排CT和0.35核磁不具备worklist功能。 | 1，安装配置测试超声内镜系统应急工作站、本地数据库及USES自动升级安装配置。 2，测试超声内镜工作站工作流程。 3，联网激活虚拟机服务器操作系统。 4，测试服务器负载均衡问题。 5，在服务器中部署应用软件。
2018-04-17 | 实施阶段 | 1，业务服务器网络负载均衡测试。 2，激活虚拟化系统应用服务器的操作系统。 3，部署PIS，PACS服务器应用环境，进行初步测试。 4，部署病理服务器及工作站，向病理科张主任演示病理系统流程，确认病理流程，病理科提出两个小需求，已向海纳沟通确认。 | 1，交换机模块不满足实施要求，UPS需扩容。 2，医院HIS、电子病历系统暂时无法与PACS系统对接，需升级后再做对接。 3、院内服务器存储方案需重新做应急方案。 3，主服务器一台到货时间未确定。 4，新增各科室工作站电脑未到货。 5、院内普放科、病理科。门诊CR拍片室网络不通，网络条件未达到实施要求。 6、门诊CR无法修改IP，划分两个网段进行测试，但是由于192段网络占用，新划分的网段只有30个地址，无法涵盖90-170这么大的跨度，还存在问题。 7，128排CT需要原厂工程师现场支援、门诊CR设备IP地址修改存在问题、16排CT和0.35核磁不具备worklist功能。 | 1，部署超声内镜服务器应用环境，进行初步测试。 2，维护RIS、PACS、病理系统基础数据。 3，向放射科主任演示PACS系统工作流程。
2018-04-18 | 实施阶段 | 1，联系沟通海纳病理申请新版本，沟通解决打印模板维护问题，已处理。 2，协调解决PACS服务器工作站报错问题，测试安装工作站操作系统（未解决）。 | 1，交换机模块不满足实施要求，UPS需扩容。 2，医院HIS、电子病历系统暂时无法与PACS系统对接，需升级后再做对接。 3、院内服务器存储方案需重新做应急方案。 3，主服务器一台到货时间未确定。 4，新增各科室工作站电脑未到货。 5、院内普放科、病理科。门诊CR拍片室网络不通，网络条件未达到实施要求。 6、门诊CR无法修改IP，划分两个网段进行测试，但是由于192段网络占用，新划分的网段只有30个地址，无法涵盖90-170这么大的跨度，还存在问题。 7，128排CT需要原厂工程师现场支援、门诊CR设备IP地址修改存在问题、16排CT和0.35核磁不具备worklist功能。 | 1，部署超声内镜服务器应用环境，进行初步测试。 2，维护RIS、PACS、病理系统基础数据。 3，向放射科主任演示PACS系统工作流程。 4，解决PACS工作站报错问题。
2018-04-19 | 实施阶段 | 1，解决PACS工作站报错问题（NAS存储权限和负载均衡配置问题）。 2，部署超声内镜服务器和工作站。 3，基础数据表导入。 4，测试门诊CR设备使用双网卡网络情况（网络测通），对设备工作站进行杀毒杀毒。 5，制作病理报告打印模板。 | 1，交换机模块不满足实施要求，UPS需扩容。 2，医院HIS、电子病历系统暂时无法与PACS系统对接，需升级后再做对接。 3、院内服务器存储方案需重新做应急方案。 3，主服务器一台到货时间未确定。 4，新增各科室工作站电脑未到货。 5、院内普放科、病理科。门诊CR拍片室网络不通，网络条件未达到实施要求。 6、门诊CR无法修改IP，划分两个网段进行测试，但是由于192段网络占用，新划分的网段只有30个地址，无法涵盖90-170这么大的跨度，还存在问题。 7，128排CT需要原厂工程师现场支援、16排CT和0.35核磁不具备worklist功能。 | 1，测试超声内镜服务器和工作站流程。 2，制作病理报告打印模板，测试病理工作流程 3，维护超声工作站数据，内镜检查项目。 4，向放射科主任演示PACS系统工作流程。 5，维护测试系统电子签名功能。
2018-04-20 | 实施阶段 | 1，解决超声内镜报告无法上传问题。 2，测试超声内镜服务器和工作站流程，维护超声相关数据，测试电子签名，制作打印报告模板。 3，测试病理科摄像头对接，确认梳理病理科需求，制作病理科报告打印模板。 4，维护测试系统电子签名。 | 1，交换机模块不满足实施要求，UPS需扩容。 2，医院HIS、电子病历系统暂时无法与PACS系统对接，需升级后再做对接。 3、院内服务器存储方案需重新做应急方案。 3，主服务器一台到货时间未确定。 4，新增各科室工作站电脑未到货。 5、院内普放科、病理科。门诊CR拍片室网络不通，网络条件未达到实施要求。 6、门诊CR无法修改IP，划分两个网段进行测试，但是由于192段网络占用，新划分的网段只有30个地址，无法涵盖90-170这么大的跨度，还存在问题。 7，128排CT需要原厂工程师现场支援、16排CT和0.35核磁不具备worklist功能。 | 1，整理病理需求文档。 2，安装超声服务器应急和监控系统。 3，调试超声、放射、病理报告打印模板。 4，测试维护系统电子签名。
2018-04-21 | 实施阶段 | 1，整理病理系统需求文档。 2，安装超声内镜服务器应急系统和系统升级安装系统。 3，测试超声、放射、病理报告打印模板。 4，测试维护系统电子签名。 | 1，交换机模块不满足实施要求，UPS需扩容。 2，医院HIS、电子病历系统暂时无法与PACS系统对接，需升级后再做对接。 3、院内服务器存储方案需重新做应急方案。 3，主服务器一台到货时间未确定。 4，新增各科室工作站电脑未到货。 5、院内普放科、病理科。门诊CR拍片室网络不通，网络条件未达到实施要求。 6、门诊CR无法修改IP，划分两个网段进行测试，但是由于192段网络占用，新划分的网段只有30个地址，无法涵盖90-170这么大的跨度，还存在问题。 7，128排CT需要原厂工程师现场支援、16排CT和0.35核磁不具备worklist功能。
2018-04-23 | 实施阶段 | 1、和马主任、郝工、广立一起沟通项目进度，针对近期的工作情况梳理进度，并安排后续的工作计划。 2、完善超声的报告模板，由于科室的电子签名不清晰，重新进行修改像素和清晰度、粗细等，进行导入系统打印测试。 3、跟进128CT和CR设备的接入问题，督促医院尽快落实解决，否则严重影响项目进度，主任协调设备科跟进中。 4、协调康敏统计超声新增加工作站的授权申请事宜，已统计并提交海燕进行申请，跟进中； 5、和广立一起安装病理大体标本摄像头，并进行测试，已安装测试完毕； 6、整理病理的问题以及需求文档，并进行JIRA平台的提交反馈工作； 7、协调放射科主任及科室人员进行PACS/RIS系统的业务流程演示和确认，目前没有需求提出，等待设备就位后进行接入上线； 8、给信息科部分人员进行详细的培训超声内镜系统的安装，使用和维护工作，并在后续的工作中进行参与学习； 9、现场测试海纳的叫号系统，目前海纳发布的叫号版本根本满足不了现场需求，明天联系总部进行确认，是否有新版本提供给现场； 10、现场其他问题协调处理。 | 1、叫号版本不满足现场需求； 2、病理系统问题太多，不满足上线要求； 3、放射科设备接入院方未就绪，一直在协调中； | 1、超声科部分设备进行对接并接入上线； 2、放射科设备确认并梳理确认以满足接入条件； 3、病理系统问题跟踪处理； 4、叫号软件版本跟踪处理； 5、已到货硬件协调医院进行验收。
2018-04-24 | 实施阶段 | 1，和放射科贾老师沟通维护CT、MR诊断模板内容维护问题，演示讲解模板应用及维护方法。 2，修改NAS存储升级权限脚本，解决服务器挂载NAS存储每次重启服务器需手动执行脚本的问题。 3，整理病理不满足提交需求平台的问题以及需求文档，并进行JIRA平台的提交反馈工作。 4，与总部工程接口人沟通海纳叫号系统不满足现场业务需求的问题。 5，获取超声内镜工作站授权，安装超声工作站，制作Ghost系统，安装3台工作站操作系统。 6，安装配置超声工作站打印机驱动，上线3台超声工作站，协调放超声科主任及科室人员进行超声系统的业务流程演示和确认，解决主任提出修改超声报告打印模板样式及诊断模板内容不全的问题。 7，与信息科马主任沟通三维服务器先安装在备用机房，后期核心机房硬件条件满足后在做迁移。 | 1、叫号版本不满足现场需求； 2、病理系统问题太多，不满足上线要求； 3、放射科设备接入院方未就绪，一直在协调中； | 1、到超声科指导医师操作工作站流程，整理记录并解决超声系统上线后遇到的问题。 2、统计超声科利旧工作站的MAC地址，申请工作站授权，超声科剩余设备对接并接入上线。 3、病理系统问题跟踪处理。 4、叫号软件版本跟踪处理。 5、三维服务器的安装配置。 6，放射科设备接入环境跟踪。
2018-04-25 | 实施阶段 | 1，到超声科室指导医生操作超声工作站流程，针对王主任提出报告审核权限、诊断模板修改权限、打印模板样式的修改等问题进行修改调试。 2，解决超声图像报告无法上传到RIS、PACS服务器的问题，原因是PACS服务器NAS存储新建的用户失效，新建用户后已解决。 3，与总部工程中心胡总、殷磊进行微信视频会议，沟通病理系统需求及排队叫号系统版本的问题。 4、安装部署郑州中心医院排队叫号系统版本。测试叫号系统相关功能，协调总部更改排队叫号系统版本。 5、解决病理系统不能识别显微镜摄像头设备的问题，原因是缺少厂家的驱动软件，现已解决。 6，安装三维服务器操作系统，服务器网络未调通，跟进中。 7，统计6台超声工作站MAC地址，向总部申请PACS三维服务器及6台超声工作站授权。 8，与放射科马主任汇报项目进展情况，督促主任尽快解决放射科设备接入环境，及门诊超声、体检中心、介入等科室的网络调通问题。 | 1、叫号版本不满足现场需求； 2、病理系统问题太多，不满足上线要求； 3、放射科设备接入院方未就绪，一直在协调中； 4,、门诊超声、体检中心、介入等科室网络未调通。 5、三维服务器网络未调通。 6，超声内镜脚踏板未到货。 | 1、到超声科指导医师操作工作站流程，整理记录并解决超声系统上线后遇到的问题。 2,、上线住院部其余三台超声工作站。 3、协调总部解决排队叫号版本的问题。 4,、跟进处理病理的需求问题。 5、调试三维服务器，配置PACS服务器2D3D分离。
2018-04-26 | 实施阶段 | 1，到超声科指导医师操作工作站，维护新增加的诊断模板和检查项目。 2，获取超声工作站授权，安装部署工作站打印机驱动，调试采集卡驱动，上线住院部3台超声工作站。 3，获取排队叫号新版本，三维服务器授权。 4，测试放射科登记报告流程，核对放射科人员信息，修改报告模板样式，修改数据库配置，解决内置报告模板不能删除禁用的问题。 5，测试病理科显微镜设备连接问题和打印小条样式问题。 | 1、病理系统问题太多，不满足上线要求； 2、放射科设备接入院方未就绪，一直在协调中； 3,、体检中心、介入等科室网络未调通。 4、三维服务器网络未调通。 5，超声内镜脚踏板未到货。 | 1，到超声科指导医师操作工作站流程，整理记录并解决超声工作站遇到的问题。 2，上线门诊超声3台工作站。 3，跟进放射科设备接入环境。 4,、跟进处理病理的需求问题。 5、调试三维服务器，配置PACS服务器2D3D分离。
2018-04-27 | 实施阶段 | 1，脚踏板到货，安装调试超声内镜工作站脚踏板，修改维护诊断模板，上线门诊科1台超声工作站，指导医师操作工作站流程。 2，测试郑州研发给的新版本排队叫号系统功能，版本不满足现场需求，通过修改数据库存储过程解决不能显示急诊病人的问题。 3，解决病理报告模板不能新增的问题，与海纳工程进行沟通，跟进处理病理需求问题。 4，与内镜科沟通报告模板打印、检查项目维护、诊断模板内容等问题。 5，解决超声内镜工作站系统丢失windows凭据问题，登录时显示密码错误问题，通过修改计算机名称，组策略添加现已解决问题（待观察）。 | 1、病理系统问题太多，不满足上线要求； 2、放射科设备接入院方未就绪，一直在协调中； 3,、体检中心、介入等科室网络未调通。 5、三维服务器网络未调通。 | 1，到超声科室指导医师操作工作站流程，解决新增模板，检查项目等问题，观察丢失w的问题indows凭据。 2，维护内镜打印模板和诊断模板内容。 3，对放射科CR工作站设备进行杀毒，协调跟进放射科设备接入环境。 4，跟进处理病理的需求问题。 5，协调主任调通三维服务器网络，调试三维服务器，配置PACS服务器2D3D分离。
2018-04-28 | 实施阶段 | 1，到超声科室指导医师操作超声工作站流程，增加诊断模板，检查超声工作站凭据都是问题（未发现凭据丢失现象）。 2，协助信息科统计超声科利旧电脑系统配置，协助超声科统计原先工作站的工作量。 3，维护整理内镜打印模板和诊断模板内容。 4、协调信息科调通三维服务器、安装配置PACS服务器2D3D分离，已配置成功，测试三维图像功能和效果。 4、跟进处理病理的需求问题。 5、协调跟进放射科设备接入环境（马主任同意下周接入放射科设备） | 1、病理系统问题太多，不满足上线要求； 2、放射科设备接入院方未就绪，一直在协调中； 3,、体检中心、介入等科室网络未调通。 4、超声科门诊2台工作站未上线。
2018-05-03 | 实施阶段 | 1，和马主任一起沟通项目进度，针对近期的工作情况梳理进度，督促主任尽快落实各科室登记台的装修，叫号电视电源、功放的安装;三个分院、体检中心、介入科室的网络接入；放射科设备的接入事宜；放射科、超声科、内镜科旧数据和电脑的处理；并安排后续的工作计划。 2、上线门诊2台超声工作站，指导医师操作工作站，增加维护诊断模板。 3，导出超声科所有旧工作站电脑的历史数据，历史数据保存到一台配置低的电脑上供超声科医生查看。 4、整理完成内镜打印模板和诊断模板（诊断模板需在与内镜科室沟通整理） 5.接入放射科16排CT，测试工作流程，解决看不到未关联图像的问题（权限重复问题，不能同时给临床医师和报告、审核医师权限）。 | 1、病理系统问题太多，不满足上线要求； 2、放射科设备接入院方未就绪，一直在协调中； 3,、三家分院、体检中心、介入等科室网络环境未具备接入条件。 4、登记台装修未完成，现需医师自己在工作站登记，工作量大。 5、各科室叫号电视电源、功放接入未完成，影响叫号系统上线时间。 | 1，统计内镜、体检中心及利旧电脑的MAC地址，申请授权 2，对放射科接入设备进行杀毒处理，上线放射科DR设备。 3，跟进处理病理需求问题。 4，与内镜科沟通整理诊断模板内容及名称等问题。
2018-05-04 | 实施阶段 | 1，统计内镜、体检中心及利旧电脑的MAC地址，申请授权，利旧5台电脑和3台新电脑系统重装。 2，到门诊超声解决账号登陆报错及图像不能采集的问题，重新添加凭据后以解决（待观察），向医师讲解如何修改报告内容及登记信息 3，调试放射科打印模板格式。 4，上线16排CT，培训放射科值班医师操作16排CT工作流程。 5，测试放射科DR设备的接入，测试登记病人信息及图片传输情况，已调通。 | 1、病理系统问题太多，不满足上线要求； 2、放射科128排CT厂家工程师未到场，128排CT和磁共振设备不具备接入条件，一直在协调中； 3,、三家分院、体检中心、介入等科室网络环境未具备接入条件。 4、登记台装修未完成，现需医师自己在工作站登记，工作量大。 5、各科室叫号电视电源、功放接入未完成，影响叫号系统上线时间。 6、放射科打印模板格式未调好。 7、放射科DR设备勾选部位不匹配图像传输无法关联。 8、放射科DR设备要求对接海纳的胶片打印，目前海纳胶片打印功能繁琐，需提需求 | 1，到门诊超声检查凭据丢失的问题。 2，整理内镜诊断模板内容。 3，调试放射科打印模板格式。 4，跟进处理病理需求问题。 5，修改放射科医生权限及电子签名不清晰问题，添加未维护医生的人员信息。
2018-05-05 | 实施阶段 | 1，应放射科要求重新整理CT、MR、DR检查项目信息，导入系统测试成功。 2，与总部工程中心沟通解决放射科打印模板格式问题，修改HTML语句div后调试成功。 3，安装部署内镜工作站，调试内镜打印模板，诊断模板导入，维护内镜检查项目，测试内镜工作站流程电子签名效果等问题。 4，接入放射科数字胃肠机，图像传输测试成功，worklist无法传输，联系设备厂家未解决。 5.，联系放射科DR设备厂家解决部位不匹配无法关联图像的问题。 6，更换IE浏览器为IE11版本，解决CT、MR诊断模板内容无法粘贴复制的问题。 | 1、病理系统问题太多，不满足上线要求； 2、放射科128排CT厂家工程师未到场，128排CT和磁共振设备不具备接入条件，一直在协调中； 3,、三家分院、体检中心、介入等科室网络环境未具备接入条件。 4、登记台装修未完成，现需医师自己在工作站登记，工作量大。 5、各科室叫号电视电源、功放接入未完成，影响叫号系统上线时间。 6、放射科DR设备要求对接海纳的胶片打印，目前海纳胶片打印功能繁琐，需提需求。 7、数字胃肠机无法获取worklist信息，图像可以传输，病人信息获取不到。 8.医院院内网络不稳定，时断时续。 | 1，测试排队叫号系统及音响功放效果。 2，与内镜室医师沟通打印模板及诊断模板内容修改事宜。 3，跟进处理病理需求问题。 4，协调院内解决网络不稳定的问题。
2018-05-07 | 实施阶段 | 1，到内镜室找姚老师沟通内镜打印模板、诊断模板、检查项目等问题，配合报告医师修改诊断模板内容，根据姚老师要求导入新增的胃肠镜诊断模板。 2，解决超声科医师修改密码后无法登陆问题，住院1台工作站图像采集呈黑白样式，无法采集彩色图像的问题，修改部分超声诊断模板。 3，到普放科与段主任沟通数字胃肠机检查项目及诊断模板内容维护问题，在PACS系统中新增数字胃肠机检查项目及诊断模板等数据。 3，整理胶片打印按需打印及排队叫号系统检查室端添加恢复排队按钮的需求，并已提交JIRA需求平台。 4，测试排队叫号显示及音响功能，因新购电视机无法支持VGA口，电视无法正常显示，信息科正在与设备科协商解决，跟进中。 5，重新安装3台利旧电脑操作系统，部署前置环境，分别安装部署3台超声工作站及本地应急工作站。 6，上线体检中心1台超声工作站，修改工作站相关配置，制作体检中心报告医师电子签名。 7，上线内镜室1台内镜工作站，调试采集卡采集图像问题，测试打印模板样式，修改科室员工权限，配置工作站相关设置。 | 1、病理系统问题太多，不满足上线要求； 2、放射科128排CT厂家工程师未到场，128排CT和磁共振设备不具备接入条件，一直在协调中； 3,、三家分院、体检中心、介入等科室网络环境未具备接入条件。 4、登记台装修未完成，现需医师自己在工作站登记，工作量大。 5，新购叫号电视机没有VGA接口，排队叫号系统无法显示。 5、各科室叫号电视电源、功放接入未完成，叫号系统检查室端缺少恢复排队按钮，影响叫号系统上线时间。 6、放射科DR设备要求对接海纳的胶片打印，目前海纳胶片打印功能不满足医院需求，已提需求。 7、数字胃肠机无法获取worklist信息，图像可以传输，病人信息获取不到。 8.医院院内网络不稳定，时断时续。 | 1，到体检中心和内镜科室指导医师操作工作站流程，整理记录并解决超声系统上线后遇到的问题。 2，上线体检中中心剩余2台工作站。 3，与内镜室沟通剩余1台工作站历史数据处理等问题。 4，跟进处理胶片打印、排队叫系统、病理等需求问题。 5，协调院内解决网络不稳定问题。 6，跟进各科室登记台装修进度及128排CT工程师配合支持时间的确定。
2018-05-08 | 实施阶段 | 1，到体检中心和内镜科室指导医师操作工作站流程，整理记录并解决系统上线后遇到的问题,。 2，上线体检中中心剩余2台工作站。 3，与内镜室沟通剩余1台工作站历史数据处理等问题，与张主任沟通上线另外一台内镜设备的时间，确定明天可以接入上线。 4，跟进处理胶片打印、排队叫系统、病理等需求问题。 5，重新整理排队叫号系统需求问题，提交JIRA平台。 6，测试排队叫号显示屏问题，用VGA转化口解决电视没有VGA接口的问题。 7，独立显卡安装到主机未识别到（未解决），联系供货商跟进中。 | 1、病理系统问题太多，不满足上线要求； 2、放射科128排CT厂家工程师未到场，128排CT和磁共振设备不具备接入条件，一直在协调中； 3,、三家分院、体检中心、介入等科室网络环境未具备接入条件。 4、登记台装修未完成，现需医师自己在工作站登记，工作量大。 5，新购叫号电视机没有VGA接口，排队叫号系统无法显示。 5、各科室叫号电视电源、功放接入未完成，叫号系统检查室端缺少恢复排队按钮，影响叫号系统上线时间。 6、放射科DR设备要求对接海纳的胶片打印，目前海纳胶片打印功能不满足医院需求，已提需求。 7、数字胃肠机无法获取worklist信息，图像可以传输，病人信息获取不到。 8.医院院内网络不稳定，时断时续。 | 1，上线内镜室另外一台设备，指导医师操作工作站流程，整理记录并解决超声系统上线后遇到的问题。 2，指导体检中心医师操作工作站流程，修改添加检查项目和诊断模板等内容。 4，跟进处理胶片打印、排队叫系统、病理等需求问题。 5，协调院内解决网络不稳定问题。 6，跟进各科室登记台装修进度及128排CT工程师配合支持时间的确定。 7，上线放射科设备。
2018-05-09 | 实施阶段 | 1，上线内镜室另外一台设备，指导医师操作工作站流程，增加打印模板，整理记录并解决超声系统上线后遇到的问题。 2，指导体检中心医师操作工作站流程，修改添加检查项目和诊断模板等内容。 3，安装2台登记工作站操作系统，部署前置环境，安装驱动等。 4，配合巴克工程师安装调试巴克84寸大屏，培训放射科如何操作大屏，填写84寸屏验收报告单。 5，16排CT设备故障重新安装了系统，重新上线16排CT，培训放射科医师操作工作流程，调试打印报告字体大小，诊断模板添加。 6，供货商重新安装调试独立显卡，测试排队叫号显示屏问题，测试已显示正常具备上线条件。 7，与设备科乔工联系体检中心CR厂家工程师，解决修改CR设备、连接扫描仪，胶片打印机的IP问题，未解决，继续跟进中。 8，测试病理科打印条码机模板功能，跟进处理病理需求问题。 9，配合信息科联系网络工程师解决院内网络时断时续问题，未解决，继续跟进中。 | 1、病理系统问题太多，需求解决延期，不满足上线要求； 2、放射科128排CT厂家工程师未到场，128排CT和磁共振设备不具备接入条件，一直在协调中； 3,、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 5，新购电视VGA转换接口只有一个，其余未到货，严重影响队叫号系统上线进度。 5、各科室叫号电视电源、功放接入未完成，叫号系统检查室端缺少恢复排队按钮，影响叫号系统上线时间。 6、放射科DR设备要求对接海纳的胶片打印，目前海纳胶片打印功能不满足医院需求，已提需求。 7、数字胃肠机无法获取worklist信息，图像可以传输，病人信息获取不到。 8.医院院内网络不稳定，时断时续，网络呢工程师未解决。 | 1，到内镜科室，指导医师操作工作站流程，整理记录并解决内镜系统上线后遇到的问题2，上线超声科登记工作站。 3，整理修改测试病理打印和诊断模板，测试工作流程。 4，上线放射科DR，数字胃肠机。 5，跟进网络时断时续问题及128排CT厂家工程师配合时间。
2018-05-10 | 实施阶段 | 1，到内镜科室，培训指导医师熟悉操作工作站流程，整理记录并解决内镜系统上线后遇到的问题，与内镜科张主任沟通登记和排队叫号流程，历史数据的处理问题，历史数据放到旧工作站中，不作处理。 2，到体检中心与范主任沟通登记、排队叫号及历史数据处理问题，决定不上登记台，检查医师自己在工作站登记，不上排队叫号系统，历史数据全部格式化处理。 3，上线超声住院部登记工作站、排队叫号系统，培训登记技师熟悉工作站操作流程，与超声科王主任沟通叫号规则如何分配检查室等问题。 4，测试病理打印小条及报告打印模板格式，到病理科沟通病理工作流程中的问题，跟进处理病理需求问题。 5，安装2台放射科工作站操作系统，配置前置环境，安装普放科登记工作站，培训登记技师熟悉工作站操作流程。 6，对DR打印胶片工作站杀毒，发现3个高位项，信息科主任不同意上线放射科设备。 7，修改放射科CT打印模板样式，调试HTML语句，测试打印样式解决打印字体及打印出现两页的问题，收集部分新的电子签名。 | 1、病理系统问题太多，需求解决延期，不满足上线要求； 2、放射科128排CT厂家工程师未到场，128排CT和磁共振设备不具备接入条件，一直在协调中； 3,、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 5，新购电视VGA转换接口只有一个，其余未到货，严重影响队叫号系统上线进度。 5、叫号系统检查室端缺少恢复排队按钮，影响叫号系统上线时间。 6、放射科DR设备要求对接海纳的胶片打印，目前海纳胶片打印功能不满足医院需求，已提需求。 7、数字胃肠机无法获取worklist信息，图像可以传输，病人信息获取不到。 8.医院院内网络不稳定，时断时续，网络呢工程师未解决。 | 1，到超声科住院部指导登记医师熟悉操作登记工作站流程，在各个检查室安装配置排队叫号系统的叫号端。 2，调研分院网络情况，接入设备情况。 3，修改测试病理模板及相关问题，跟进需求问题处理情况。 4，跟进院内网络时断时续问题的解决情况。 5，跟进放射科128排CT工程师配合时间。
2018-05-11 | 实施阶段 | 1，解决体检中心因修改权限后不能审核打印报告的问题。 2，上线超声住院部排队叫号系统，指导登记技师预约登记患者信息，分配患者到检查室，指导检查医师在检查室端导入申请单，对患者进行叫号、过号等操作。 3，变更方案已经获得医院院长签字授权。 4，与信息科马主任、普放科段主任共同协商放射科设备的接入事项，乳腺屏的安装调试等问题。 5，协调主任已解决院内所有叫号显示屏VGA转接口的安装，叫号工作站独立显卡已经到货成功安装并测试成功。 6、配合信息科连接放射科CT、MR室及报告室的网线，放射科设备以接入内网，传输图片及患者信息测试通过。 7、和海纳病理工程师及工程中心沟通处理病理需求问题，海纳工程师未解决问题，提出需找到病理项目接口人，以协调总部工程中心协调解决。 8，重新整理病理需求问题，提交到JIRA平台中，打印测试并调试打印模板格式及打印小条格式。 9，指导内镜室检查医师熟练操作内镜工作站流程。 10，跟进128排CT工程师到场支持时间，催促马主任推进院内项目进度。 | 1、病理系统问题太多，需求解决延期，不满足上线要求； 2、放射科128排CT厂家工程师未到场，128排CT和磁共振设备不具备接入条件，一直在协调中（主任回复下周一可能到场）； 3,、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 4、叫号系统检查室端缺少恢复排队按钮，已经向海纳提需求（未回复明确的解决时间）。 6、放射科DR设备要求对接海纳的胶片打印，目前海纳胶片打印功能不满足医院需求，已提需求。 7、数字胃肠机无法获取worklist信息，图像可以传输，病人信息获取不到。 8，放射科DR设备对接的胶片打印工作站有病毒风险项，马主任不同意设备接入网络。 | 1，到超声科住院部指导登记医师熟悉登记预约工作流程，指导检查医师对患者信息导入申请单、叫号、过号等工作。 2，修改测试病理模板及相关问题，跟进需求问题处理情况。 3，整理项目问题，梳理项目进度文档。
2018-05-12 | 实施阶段 | 1，到超声科住院部指导登记医师熟悉登记预约流程，如何批量到检患者信息，指导检查医师对患者信息如何导入申请单，叫号，过号等工作。 2，协助钼靶乳腺机厂家工程师安装配置乳腺后处理工作站及显示屏，在工作站中配置PACS工作站挂片协议功能。 3，与信息科、CR厂家工程师到体检中心计划接入CR设备，进行杀毒处理，因CR设备病毒太多，不具备接入条件，暂时考虑不接入PACS系统中。 | 1、病理系统问题太多，需求解决延期，不满足上线要求； 2、放射科128排CT厂家工程师未到场，128排CT和磁共振设备不具备接入条件，一直在协调中（主任回复下周一可能到场）； 3,、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 4、叫号系统检查室端缺少恢复排队按钮，已经向海纳提需求（未回复明确的解决时间）。 6、放射科DR设备要求对接海纳的胶片打印，目前海纳胶片打印功能不满足医院需求，已提需求。 7、数字胃肠机无法获取worklist信息，图像可以传输，病人信息获取不到。 8，放射科DR设备对接的胶片打印工作站有病毒风险项，马主任不同意设备接入网络。 9，体检中心CR设备工作站病毒太多，不具备接入条件。
2018-05-13 | 实施阶段 | 1，到超声科室指导医生使用排队叫号系统，因登记技师登记手工申请单，等级的患者信息错误量较大，医生无法正常工作，暂时停用排队叫号系统。 2，梳理排队叫号系统中遇到的问题，与总部工程沟通，整理需求问题并提交JIRA平台。 3，到病理科沟通模板维护问题，跟进处理病理需求问题。 4，解决内镜室采集图像不发声的问题。 4，与信息科、超声科王主任沟通排队叫号系统流程的规范，应超声科室主任要求，制定新的排队叫号规则。 5，测试新规则排队叫号功能，通过创建虚拟检查室解决不同检查室呼叫重音的问题，培训登记技师及录入员排队叫号系统工作流程。 6，重新整理超声科检查项目信息，重新导入PACS系统中，测试检索成功。 | 1、病理系统问题太多，需求解决延期，不满足上线要求； 2、放射科128排CT厂家工程师未到场，128排CT和磁共振设备不具备接入条件，一直在协调中； 3,、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 4、叫号系统检查室端缺少恢复排队按钮，已经向海纳提需求（未回复明确的解决时间）。 6、放射科DR设备要求对接海纳的胶片打印，目前海纳胶片打印功能不满足医院需求，已提需求。 7、数字胃肠机无法获取worklist信息，图像可以传输，病人信息获取不到。 8，放射科DR设备对接的胶片打印工作站有病毒风险项，马主任不同意设备接入网络。 9，体检中心CR设备工作站病毒太多，不具备接入条件。 | 1，协助指导超声科登记技师登记预约。 2.，三家分院网络及设备接入条件详细调研。 3，到病理科沟通确认上线条件，跟进处理病理需求问题。 4，跟进128排CT工程师到场支持时间。
2018-05-15 | 实施阶段 | 1，到超声科指导登记医师预约登记，修改错误患者信息，培训登记医师如何查询修改申请单信息。 2，与工程中心胡总汇报病理需求问题，整理邮件说明当前病理遇到的问题并与海纳病理接口人沟通需求问题，海纳以答复胶片按需打印问题周五解决，版本升级及部分字段的添加需求已发包，测试中。 3，培训超声科医生新规则排队叫号操作流程，应超声科主任要求修改预约时间段最大数量为40。 4，安装部署体检中心超声工作站环境并培训信息科郝工软件安装步骤，替换体检中心工作站，完成替换后工作站相关配置，测试通过。向体检中心李老师讲解修改报告和查看修改记录功能。 5，整理病理检查项目及报告打印模板。诊断模板内容。 6，跟进128排CT工程师到场支持时间，催促中。 | 1、病理系统问题太多，需求解决延期，不满足上线要求； 2、放射科128排CT厂家工程师未到场，128排CT和磁共振设备不具备接入条件，一直在协调中； 3,、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 4、叫号系统检查室端缺少恢复排队按钮，已经向海纳提需求（未回复明确的解决时间）。 6、放射科DR设备要求对接海纳的胶片打印，目前海纳胶片打印功能不满足医院需求（已回复本周五解决） 7、数字胃肠机无法获取worklist信息，图像可以传输，病人信息获取不到。 8，体检中心CR设备工作站病毒太多，不具备接入条件。（已联系设备厂家重新安装系统） 9，病理新发版本测试后，报告打印模板出现显示不全问题（跟进处理中） 10，超声排队叫号登记技师工作量大，登记缓慢，错误率高（继续指导培训中） | 1，到超声科指导医生操作排队叫号系统，协助指导超声科登记技师登记预约。 2.，三家分院网络及设备接入条件详细调研。 3，跟进处理病理需求问题。 4，跟进128排CT工程师到场支持时间。 5，到门诊超声配置排队叫号系统。
2018-05-16 | 实施阶段 | 1，到超声科指导医生操作排队叫号系统，协助指导超声科登记技师登记预约。 2.，向卫计委主任及医院领导演示讲解超声排队叫号系统，PACS工作流程、84寸会诊大屏图像查阅等功能。 3，跟进处理病理需求问题，解决病理打印模板不全的问题及与RIS系统集成等问题。 4，跟进128排CT工程师到场支持时间，主任回复明天到场支持。 5，解决超声住院部喇叭声音有杂音的问题，是调频原因，帮助医生修改诊断模板，培训部分医生排队叫号流程。 6，跟进胶片打印需求及排队叫号需求，明确海纳研发发包时间，胶片打印需求周五发包。 7，跟进体检中心CR设备厂家重新安装新系统，主人回复两天左右到场支撑。 | 1、病理系统问题太多，需求解决延期，不满足上线要求； 2、放射科128排CT厂家工程师未到场，128排CT和磁共振设备不具备接入条件，一直在协调中； 3,、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 4、叫号系统检查室端缺少恢复排队按钮，已经向海纳提需求（未回复明确的解决时间）。 6、放射科DR设备要求对接海纳的胶片打印，目前海纳胶片打印功能不满足医院需求（已回复本周五解决） 7、数字胃肠机无法获取worklist信息，图像可以传输，病人信息获取不到。 8，体检中心CR设备工作站病毒太多，不具备接入条件。（已联系设备厂家重新安装系统） 9，超声排队叫号登记技师工作量大，登记缓慢，错误率高（继续指导培训中） | 1，到超声科指导医生操作排队叫号系统，协助指导超声科登记技师登记预约。 2.，三家分院网络及设备接入条件详细调研。 3，跟进处理病理需求问题。 4，跟进128排CT工程师到场支持时间。 5，到门诊超声配置排队叫号系统。 6，放射科CT、MR接入上线。
2018-05-17 | 实施阶段 | 1，到超声科室指导登记老师登记预约，处理叫号系统中存在的问题，培训医生使用排队叫号系统叫号，过号功能。 2，与海纳胡工电话沟通咨询病理需求及上线遇到的问题，跟进病理处理需求，到病理科和医生沟通上线前准备工作，维护修改诊断模板。 3，调研三家分院网络及设备接入条件，确定能接入3台超声设备、2台内镜设备。CR设备过于陈旧，不具备接入条件。 4，和超声科主任商议排队叫号预约规则，明确叫号规则，主任答应明天早上对全科室员工进行叫号系统工作流程培训。 5，配合飞利浦128CT厂家工程师配置PACS系统接入设备，图像及病人信息传输成功，已调试完成，MR设备接入后，患者信息及图像传输成功，但图像窗宽床位显示不正常，明天让设备科乔工联系厂家工程师配合调试。 6，配合体检中心CR设备厂家工程师测试接入CR设备，CR设备连接打印机IP调试失败，暂时未接入PACS系统，跟进中。 | 1、病理系统问题太多，需求解决延期，不满足上线要求； 2、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 3、叫号系统检查室端缺少恢复排队按钮，已经向海纳提需求（未回复明确的解决时间）。 4、放射科DR设备要求对接海纳的胶片打印，目前海纳胶片打印功能不满足医院需求（已回复本周五解决） 7、数字胃肠机无法获取worklist信息，图像可以传输，病人信息获取不到。 8，体检中心CR设备未调试成功。 9，超声排队叫号登记技师工作量大，登记缓慢，错误率高（继续指导培训中） | 1，到超声科指导医生操作排队叫号系统，协助指导超声科登记技师登记预约。 2，跟进处理病理需求问题。 3，到门诊超声配置排队叫号系统。 4，放射科CT、MR接入上线。
2018-05-18 | 实施阶段 | 1，到超声科室培训全科员工排队叫号系统操作流程，修改预约时间段最大数量，添加新的自定义查询条件，协助登记技师登记预约。 2，跟进处理病理需求问题病理。 3，与马主任确认可以接入体检中心CR设备。 4，安装配置超声门诊排队叫号系统登记电脑，调试功放，配置检查室端和显示端，显示屏图像不能正常显示，用其它显示器测试可以正常显示排队叫号系统显示端，跟进中。 5，上线放射科CT、MR，集中培训放射科登记技师和报告技师工作流程的操作，安装排队叫号系统登记电脑、技师工作站，调试功放、报告工作站及打印机驱动、双屏显示等功能，MR图像传输窗宽窗位有问题，需联系设备厂家配置，系统上线稳定运行中。 | 1、病理系统问题太多，需求解决延期，不满足上线要求； 2、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 3、叫号系统检查室端缺少恢复排队按钮，已经向海纳提需求（未回复明确的解决时间）。 4、放射科DR设备要求对接海纳的胶片打印，目前海纳胶片打印功能不满足医院需求（已回复本周五解决） 5，超声排队叫号登记技师工作量大，登记缓慢，错误率高（继续指导培训中） 6，MR图像传输窗宽床位有问题，需联系设备厂家配置，跟进中。 | 1，到放射科指导登记技师登记预约，报告医师操作报告工作站，处理上线后遇到的问题。 2，跟进处理病理需求问题。 3，测试胶片打印按需打印需求升级功能。 4，调试三维图像不显示的问题。
2018-05-19 | 实施阶段 | 1，到放射科指导登记技师登记预约，报告医师操作报告工作站，处理上线后遇到的问题。MR图像传输不到PACS服务器上，需联系设备厂家工程师配合调试，暂时先采取MR图像传入就工作站来写报告，跟进中。 2，处理门诊超声图像采集不到的问题 3，在测试服务器上配置胶片打印需求升级功能。 4，联系惠普厂家，重新还原安装三维服务器操作系统，解决组策略报错问题。 | 1、病理系统问题太多，需求解决延期，不满足上线要求； 2,、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 3、叫号系统检查室端缺少恢复排队按钮，已经向海纳提需求（未回复明确的解决时间）。 4、放射科DR设备要求对接海纳的胶片打印，目前海纳胶片打印功能不满足医院需求（已回复本周五解决） 5，超声排队叫号登记技师工作量大，登记缓慢，错误率高（继续指导培训中） 8，MR图像传输不到PACS服务器中，窗宽床位显示有问题，需联系设备厂家配置，跟进中。 | 1，到放射科指导登记技师登记预约，报告医师操作报告工作站，处理上线后遇到的问题。 2，测试胶片打印按需打印需求升级功能。 3，调试三维图像不显示的问题。
2018-05-20 | 实施阶段 | 1，处理门诊超声工作站不能正常采集图像的问题。 2，处理CT登记病人状态一直在检查中的问题，有1名患者图像传输未成功，采取强制写报告的方式解决，观察处理中。 3，测试服务器安装升级胶片打印需求脚本及安装包，测试胶片打印效果，以测试成功。 4，正式环境安装升级胶片打印需求脚本及安装包，重新配置PACS服务器负载均衡，升级成功，打印胶片功能满足院内按需打印的要求。 5，配置三维服务器2D3D分离，升级PACS版本，三维功能正常显示。 6，修改数据库，解决住院超声登记预约排队号显示不正常的问题。 | 1、病理系统问题太多，需求解决延期，不满足上线要求； 2,、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 3、叫号系统检查室端缺少恢复排队按钮，已经向海纳提需求（未回复明确的解决时间）。 4、放射科DR设备要求对接海纳的胶片打印，目前海纳胶片打印功能不满足医院需求（已回复本周五解决） 5，超声排队叫号登记技师工作量大，登记缓慢，错误率高（继续指导培训中） 6，MR图像传输不到PACS服务器中，窗宽床位显示有问题，需联系设备厂家配置，跟进中。 7，排队叫号登记预约打印小条排队号显示异常，跟进中。 | 1，联系MR厂家工程师协助解决MR图像不能正常传输和窗宽窗位显示不正常的问题。 2，上线普放科DR，数字胃肠机，登记预约及排队叫号系统。 3，跟进病理处理需求问题，到科室沟通上线事宜。
2018-05-21 | 实施阶段 | 1，到超声科解决登记预约排队号显示不正常的问题，已咨询其它现场遇到的相似问题，观察处理中。 2，排查超声报告医生工作量统计不准确的问题，重启服务后问题未解决，已记录在问题平台中，跟进观察中。 3，到放射科指导登记技师登记预约，增加登记用户账号，修改IE打印设置，解决放射科医生打印报告出2张的问题，重新制作放射科医生电子签名。 4，内镜室脚踏板出现螺丝滑丝问题，更换内镜室脚踏板，配置驱动已测试成功。 4，上线放射登记工作站、报告工作站、配置专业屏挂片协议，因普放科段主任未在医院，飞利浦DR、数字胃肠机未接入PACS系统，计划明天接入。 5，安装配置病理科5台新增电脑操作系统，配置病理系统客户端，，调试显微镜摄像头焦距，已完成安装配，和病理科医生沟通明天组织培训，上线病理系统。 6，向信息科马主任汇报项目进度，沟通放射科和病理科上线遇到的问题，明确体检CR接入PACS系统，分院信息点未部署，5台设备暂时不考虑接入，待马主任商议评估后再决定是否接入。 | 1、病理系统问题太多，需求解决延期，不满足上线要求； 2、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 3、叫号系统检查室端缺少恢复排队按钮，已经向海纳提需求（未回复明确的解决时间）。 4，MR图像传输不到PACS服务器中，窗宽床位显示有问题，需联系设备厂家配置，跟进中（乔工已发配置文档，明天配合调试） 5，排队叫号登记预约打印小条排队号显示异常，跟进中。 6，超声报告医生工作量统计不准确，跟进中。 7，内镜偶发脚踏板采集不上图的问题，观察处理中。 8，三维功能显示异常，准备提问题平台。 | 1，协助设备科乔工解决MR图像不能正常传输和窗宽窗位显示不正常的问题。 2，上线普放科DR，数字胃肠机，排队叫号系统。 3，上线病理科病理系统，培训医生病理操作流程，跟进病理处理需求问题，到科室沟通上线事宜。 4，跟进处理三维功能显示异常问题。
2018-05-22 | 实施阶段 | 1，协助设备科乔工解决MR图像不能正常传输和窗宽窗位显示不正常的问题，修改设备主机配置，图像传输和窗宽床位显示正常 2，上线普放科飞利浦DR，数字胃肠机，安装配置工作站及打印机驱动，培训普放科医生工作站操作流程。 3，安装病理科2台工作站，调试病理系统显微镜摄像头焦距，和病理科张主任商议培训医生病理操作流程，跟进病理处理需求问题，沟通上线事宜。 4，排查三维功能显示异常问题，整理问题，已提交海纳JIRA平台，已到海纳处，跟进处理中。 | 1、病理系统问题太多，需求解决延期，不满足上线要求； 2、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 3、叫号系统检查室端缺少恢复排队按钮，已经向海纳提需求（未回复明确的解决时间）。 4，排队叫号登记预约打印小条排队号显示异常，跟进中。 5，超声报告医生工作量统计不准确，跟进中。 6，内镜偶发脚踏板采集不上图的问题，观察处理中。 7，三维功能显示异常。 | 1，到普放科指导医生操作PACS工作站，处理上线中遇到的问题。 2，上线病理科病理系统，培训医生病理操作流程，跟进病理处理需求问题，到科室沟通上线事宜。 3，跟进处理三维功能显示异常问题。
2018-05-23 | 实施阶段 | 1，到普放科指导医生操作PACS工作站，处理上线中遇到的问题，添加人员信息，修改用户权限，维护放射科新增检查项目，维护诊断模板。 2，上线病理科病理系统，培训医生病理操作流程，跟进病理处理需求问题，到科室沟通上线事宜。 3，安装病理大体标本摄像头。 4，跟进处理三维功能显示异常问题。 | 1、病理系统问题太多，需求解决延期； 2、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 3、叫号系统检查室端缺少恢复排队按钮，已经向海纳提需求（未回复明确的解决时间）。 5，排队叫号登记预约打印小条排队号显示异常，跟进中。 6，超声报告医生工作量统计不准确，跟进中。 7，内镜偶发脚踏板采集不上图的问题，观察处理中。 8，三维功能显示异常。 9，普放科乳腺的图像在工作站中打不开，DR图像加载慢 | 1，到普放科指导医生操作PACS工作站，处理上线中遇到的问题。 2，上线病理科病理系统，培训医生病理操作流程，指导每个老师熟悉操作病理系统流程，跟进病理处理需求问题，到科室沟通上线事宜。 3，跟进处理三维功能显示异常问题， 4，排查普放科乳腺的图像在工作站中打不开，DR图像加载慢的问题。 5，和超声科王主任再次沟通排队叫号系统问题，梳理确认流程，整理排队叫号系统上线后遇到的问题，提JIRA平台。
2018-05-24 | 实施阶段 | 1，到普放科指导医生操作PACS工作站，处理上线中遇到的问题，给登记老师指导如何修改登错病人信息。 2，上线病理科病理系统，培训医生病理操作流程，指导每个老师熟悉操作病理系统流程，跟进病理处理需求问题，到科室沟通上线事宜。 3，跟进处理三维功能显示异常问题，协助海纳工程总部排查错误原因，初步断定是PACS升级后重新配置网络负载均衡导致服务器MAC地址改变造成三维不能正常显示，以向总部工程中心申请新的授权。 4，排查普放科乳腺的图像在工作站中打不开，DR图像加载慢的问题。 5，和超声科王主任再次沟通排队叫号系统问题，梳理确认流程，整理排队叫号系统上线后遇到的问题，提JIRA平台。 6，和信息科郝工排查放射科及病理科工作站的病毒风险项，确认病毒后决定重新安装工作站操作系统，跟进中 | 1、病理系统问题太多，需求解决延期； 2、放射科128排CT厂家工程师未到场，128排CT和磁共振设备不具备接入条件，一直在协调中； 3,、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 4、叫号系统检查室端缺少恢复排队按钮，已经向海纳提需求（未回复明确的解决时间）。 5，排队叫号登记预约打印小条排队号显示异常，跟进中。 6，超声报告医生工作量统计不准确，跟进中。 7，内镜偶发脚踏板采集不上图的问题，观察处理中。 8，三维功能显示异常。 9，普放科乳腺的图像在工作站中打不开，DR图像加载慢 | 1，到超声科向医生讲解叫号流程，总结梳理叫号问题。 2，到病理科和医生沟通上线后病理工作流程，调试打印机，培训取材医生登记、打印条码，打印冰冻报告，修改打印申请单及取材明细表内容。 3，因发现新装电脑存在病毒风险项、重现安装配置病理科6台病理工作站操作系统，调试显微镜摄像头及打印机驱动。 4，重新配置PACS服务器授权，协助海纳总部研发解决三维功能显示异常问题，修改数据库表中的触发器，已解决。 5，整理病理需求，向总部领导发送邮件说明问题，跟进病理需求处理进度。 6，补充完善已提交JIRA平台中排队叫号需求问题。
2018-05-25 | 实施阶段 | 1，到超声科向医生讲解叫号流程，总结梳理叫号问题。 2，到病理科和医生沟通上线后病理工作流程，调试打印机，培训取材医生登记、打印条码，打印冰冻报告，修改打印申请单及取材明细表内容。 3，因发现新装电脑存在病毒风险项、重现安装配置病理科6台病理工作站操作系统，调试显微镜摄像头及打印机驱动。 4，重新配置PACS服务器授权，协助海纳总部研发解决三维功能显示异常问题，修改数据库表中的触发器，已解决。 5，整理病理需求，向总部领导发送邮件说明问题，跟进病理需求处理进度。 6，补充完善已提交JIRA平台中排队叫号需求问题。 | 1、病理系统问题太多，需求解决延期； 2、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 3、叫号系统检查室端缺少恢复排队按钮，已经向海纳提需求（未回复明确的解决时间）。 4，排队叫号登记预约打印小条排队号显示异常，最大号重复，叫号后的病人信息不刷新，恢复排队功能不满足医院要求，已提交JIRA平台。 5，超声报告医生工作量统计不准确，跟进中。 6，内镜偶发脚踏板采集不上图的问题，内镜采集图像窗口图像质量有波纹，观察处理中。 7，普放科乳腺的图像在工作站中打不开，DR图像加载慢，跟进中。 8，新安装电脑发现病毒风险项，重新做系统后任然存在，未查明来源 | 处理院内工作站病毒，打补丁。
2018-05-26 | 实施阶段 | 1，与杀毒软件工程师沟通确认下载补丁版本。 2，协助信息科对超声科住院、超声科门诊、内镜室、放射科、普放科所有工作站安装补丁，扫描清楚病毒。 3，超声科安装补丁后出现不能采集图像的问题，安装更新IE11后已解决，服务器安装补丁后NAS存储不能挂载，未解决，跟进处理中。 | 1、病理系统问题太多，需求解决延期； 2、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 3、叫号系统检查室端缺少恢复排队按钮，已经向海纳提需求（未回复明确的解决时间）。 4，排队叫号登记预约打印小条排队号显示异常，最大号重复，叫号后的病人信息不刷新，恢复排队功能不满足医院要求，已提交JIRA平台。 5，超声报告医生工作量统计不准确，跟进中。 6，内镜偶发脚踏板采集不上图的问题，内镜采集图像窗口图像质量有波纹，观察处理中。 7，普放科乳腺的图像在工作站中打不开，DR图像加载慢，跟进中。 8，工作站已安装补丁，扫描清除病毒，观察中。 9，服务器安装补丁后NAS存储不能挂载，未解决，跟进处理中。
2018-05-28 | 实施阶段 | 1，到病理科指导医生操作病理系统流程，调试打印机驱动，报告模板样式，跟进病理需求处理进度。 2，解决门诊超声脚踏板采集不到图像问题，更换脚踏板，配置驱动，已解决。 3，协助信息科在超声及病理工作站安装新杀毒软件，扫描观察病毒情况，暂时未发现新病毒，跟进中。 4，与信息科马主任沟通上线后初验事宜，病毒查杀清除，网络安全及分院设备接入PACS情况，主任决定分院暂时不接入PACS系统，跟进中。 5，现场环境安装排队叫号系统补丁，无法配置叫号系统设置，测试未成功，整理问题提交JIRA平台，重新卸载安装后，测试成功，跟进中 6，协助巴克厂家工程师更换84寸会诊大屏，安装会诊屏电脑操作系统，显卡驱动，调试大屏分辨率、灰阶度等。 7，激活超声住院部工作站操作系统，解决超声三号检查室工作站采集不到图像问题，联系设备科乔工查看原因，更换视频输出口和输出线，已解决。 8，安装配置放射科2台工作站操作系统、插件及驱动安装，系统更新、医用软件安装调试。 | 1、病理系统问题太多，需求解决延期； 2、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 3，排队叫号登记预约打印小排队号显示异常，最大号重复，叫号后的病人信息不刷新，恢复排队功能不满足医院要求，已提交JIRA平台，与研发确认发包时间。 4，超声报告医生工作量统计不准确，跟进中。 5，内镜偶发脚踏板采集不上图的问题，内镜采集图像窗口图像质量有波纹，观察处理中。 6，工作站已安装补丁，扫描清除病毒，观察中。 7，服务器安装补丁后NAS存储不能挂载，未解决，跟进处理中。 | 1，与海纳胡斌沟通病理上线后遇到的问题，病理工作及需求交接，协助胡斌上线病理系统。 2，超声住院安装排队叫号系统补丁。 3，培训信息科维护上线PACS系统工作站知识 4，处理各科室上线后遇到的问题。 5，跟进叫号系统需求及病理需求进度。
2018-05-29 | 实施阶段 | 1，与海纳胡斌沟通病理上线后遇到的问题，病理工作及需求交接，与科室老师沟通需求问题，修改报告模板，调试显微镜摄像头。 2，超声住院工作站操作系统激活，叫号显示端跳号问题的跟踪处理。 3，培训信息科维护上线PACS系统工作站知识 4，处理各科室上线后遇到的问题。 5，跟进叫号系统需求及病理需求进度。 6，脑卒中超声工作站的上线，完成报告模板维护，打印模板修改，人员信息维护及权限分配，工作站系统配置。 | 1、病理系统问题太多，需求解决延期； 2、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 3，排队叫号登记预约打印小排队号显示异常，最大号重复，叫号后的病人信息不刷新，恢复排队功能不满足医院要求，已提交JIRA平台，与研发确认发包时间。 4，超声报告医生工作量统计不准确，跟进中。 5，内镜偶发脚踏板采集不上图的问题，内镜采集图像窗口图像质量有波纹，观察处理中。 6，工作站已安装补丁，扫描清除病毒，观察中。 7，服务器安装补丁后NAS存储不能挂载，未解决，跟进处理中。 | 1，与海纳胡斌处理病理上线后遇到的问题，病理工作及需求交接，修改病理报告模板样式，安装调试条码打印机驱动。 2，协助胡斌整理病理需求与海纳研发确定需求解决时间，发放病理升级包时间。 3，指导脑卒总超声工作站医生操作流程，修改打印模板样式。 4，处理各科室上线后遇到的问题。 5，跟进排队叫号系统需求进度。
2018-05-30 | 实施阶段 | 1，与海纳胡斌处理病理上线后遇到的问题，病理工作及需求交接，修改病理报告模板样式，安装调试条码打印机驱动。 2，协助胡斌整理病理需求与海纳研发确定需求解决时间，发放病理升级包时间。 3，指导脑卒总超声工作站医生操作流程，修改打印模板样式。 4，处理各科室上线后遇到的问题。 5，跟进排队叫号系统需求进度。 | 1、病理系统问题太多，需求解决延期； 2、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 3，排队叫号登记预约打印小排队号显示异常，最大号重复，叫号后的病人信息不刷新，恢复排队功能不满足医院要求，已提交JIRA平台，与研发确认发包时间。 4，超声报告医生工作量统计不准确，跟进中。 5，内镜偶发脚踏板采集不上图的问题，内镜采集图像窗口图像质量有波纹，观察处理中。 6，工作站已安装补丁，扫描清除病毒，观察中。 7，住院超声及体检超声工作站报告打开缓慢，初步怀疑杀毒软件导致，跟进中。 | 1，与海纳胡斌处理病理上线后遇到的问题，病理工作及需求交接，修改病理报告模板样式。 2，超声住院工作站问题观察处理。 3，培训信息科维护上线PACS系统工作站知识 4，处理各科室上线后遇到的问题。 5，跟进叫号系统需求及病理需求进度。 6，指导脑卒总超声工作站医生操作流程。
2018-05-31 | 实施阶段 | 1，到病理科找主任签字并确认补丁发布时间，修改部分病理报告打印模板，调试条码打印机驱动。 2，解决病理诊断报告工作站不能打印报告问题，更换工作站操作系统，已解决。 3，超声门诊工作站更新杀毒软件，打系统更新补丁。 4，调试安装放射科84寸会诊大屏驱动，灰阶度调试处理完毕，完成PACS图像调阅，已解决。 5，与海纳工程中心陈总沟通超声排队叫号需求，确认流程及需求解决处理发包时间。 6，组织信息科病理系统流程培训，维护系统模板、网络、打印机工作培训，总结并梳理PACS系统上线后遇到的问题及日后维护问题。 7，整理项目文档，跟进项目验收相关事宜。 8，跟进处理各科室上线后遇到的问题。 | 1、病理系统问题太多，需求解决延期； 2、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 3，排队叫号登记预约打印小排队号显示异常，最大号重复，叫号后的病人信息不刷新，恢复排队功能不满足医院要求，已提交JIRA平台，与研发确认发包时间。 4，超声报告医生工作量统计不准确，跟进中。 5，内镜偶发脚踏板采集不上图的问题，内镜采集图像窗口图像质量有波纹，观察处理中。 6，工作站已安装补丁，扫描清除病毒，观察中。 7，住院超声及体检超声工作站报告打开缓慢，初步怀疑杀毒软件导致，跟进中。 | 1，跟进处理各科室上线后遇到的问题。 2，病理科利旧电脑重新安装系统。 3，跟进住院超声排队叫号系统问题及部分工作站报告打开缓慢原因。 4，与信息科马主任沟通上线验收相关事宜。
2018-06-01 | 实施阶段 | 1，跟进处理各科室上线后遇到的问题。 2，病理科工作站打印报告测试，利旧电脑重新安装系统。 3，跟进住院超声排队叫号系统问题及部分工作站报告打开缓慢原因。 4，与信息科马主任沟通上线验收相关事宜。 | 1、病理系统问题太多，需求解决延期； 2、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 3，排队叫号登记预约打印小排队号显示异常，最大号重复，叫号后的病人信息不刷新，恢复排队功能不满足医院要求，已提交JIRA平台，与研发确认发包时间。 4，超声报告医生工作量统计不准确，跟进中。 5，内镜偶发脚踏板采集不上图的问题，内镜采集图像窗口图像质量有波纹，观察处理中。 6，工作站已安装补丁，扫描清除病毒，观察中。 7，住院超声及体检超声工作站报告打开缓慢，初步怀疑杀毒软件导致，跟进中。
2018-06-04 | 实施阶段 | 1，到病理科指导制片医师查找修改登记信息，条码打印机调试，应病理科医生要求修改材快借阅模板格式。 2，超声科室申请单列表显示内容修改调试，跟进超声工作站调阅报告缓慢问题（仍存在未解决），排队叫号系统跳号问题（未发现，跟进中）。 3，排查放射科图像打开缓慢原因，DR打印胶片出现重复打印问题，经查数据库发现最近几日服务器图像build失败，导致工作站图像打开缓慢，明天联系海纳研发远程处理，胶片打印重复问题未发现原因，跟进中。 4，跟进处理各科室上线后遇到的问题。 | 1、病理系统需求太多，需求解决延期； 2、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 3，排队叫号登记预约打印小排队号显示异常，最大号重复，叫号后的病人信息不刷新，恢复排队功能不满足医院要求，已提交JIRA平台，与研发确认发包时间。 4，内镜偶发脚踏板采集不上图的问题，内镜采集图像窗口图像质量有波纹，观察处理中。 5，住院超声及体检超声工作站报告打开缓慢，初步怀疑杀毒软件导致，跟进中。 6，放射科DR、乳腺图片打开缓慢，服务器build图像不成功，跟进中。 7，放射科DR胶片打印出现重复打印问题，未查明原因跟进中。 | 1，整理验收文档，与信息科马主任沟通上线验收相关事宜。 2，联系海纳研发解决放射科工作站打开图片缓慢的原因，胶片打印重复的问题。 3，跟进病理需求及排队叫号需求处理解决进度。 4，重新制作普放科电子签名。 5，跟进处理各科室上线后遇到的问题。
2018-06-05 | 实施阶段 | 1，整理验收文档，与信息科马主任沟通上线验收相关事宜。 2，联系海纳研发排查超声排队叫号系统跳号问题（未解决）跟进中。 3，跟进病理需求及排队叫号需求处理解决进度。 4，在测试环境中测试病理系统新版本，与海纳胡斌沟通新版本解决的科室上线需求问题及自动保存后改变患者信息状态的问题。 5，正式环境升级安装部署病理新版本，报告打印机流程测试成功，已完成。 6，配置普放科打印机驱动，跟进胶片打印重复出片问题（未发现），重新制作普放科部分电子签名。 7，安装配置普放科排队叫号系统，显示屏配置。 8，培训放射科临床科室客户端安装。 9，整理胶片打印重复出片及PACS工作站打开图像缓慢问题，提交JIRA平台。 10，跟进处理各科室上线后遇到的问题。 | 1、病理系统第二批次需求未解决，需求解决延期； 2、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 3，排队叫号登记预约打印小排队号显示异常，最大号重复 4，内镜偶发脚踏板采集不上图的问题，内镜采集图像窗口图像质量有波纹，观察处理中。 5，住院超声及体检超声工作站报告打开缓慢，初步怀疑杀毒软件导致，跟进中。 6，放射科DR、乳腺图片打开缓慢，服务器build图像不成功，跟进中。 7，放射科DR胶片打印出现重复打印问题，未查明原因跟进中。 | 1，应马主任要求重新整理验收文档，与信息科马主任沟通上线验收相关事宜。 2，病理系统升级工作站客户端重新安装。 3，普放科排队叫号系统安装上线及培训。 4，超声科排队叫号系统测试安装新版本补丁。 5，联系海纳研发解决放射科工作站打开图片缓慢的原因，胶片打印重复的问题。 6，跟进处理各科室上线后遇到的问题。
2018-06-06 | 实施阶段 | 1，到病理科升级安装病理工作站客户端，解决病理号排序不规则，病理号显示丢失的问题，与海纳胡斌沟通升级后版本有取材于制片状态不匹配的问题，新需求解决处理进度及具体交付现场时间。 2，协助海纳研发解决排队叫号系统跳号问题，修改数据库表存储过程，已解决。 3，安装配置2台病理科利旧电脑操作系统，配置显微镜摄像头驱动，调试焦距、清晰度、安装配置打印机驱动，病理系统客户端安装配置。 4，放射科与普放科找主任签字验收，已完成，内镜科处理工号登录强制下线问题，修改医生账号密码，指导内镜室修改已打印的报告。 5，超声科排队叫号系统新版本测试及升级。 6，跟进处理各科室上线后遇到的问题。 | 1、病理系统需求太多，需求解决延期； 2、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 3，排队叫号登记预约打印小排队号显示异常，最大号重复 4，内镜偶发脚踏板采集不上图的问题，内镜采集图像窗口图像质量有波纹，观察处理中。 5，住院超声及体检超声工作站报告打开缓慢，初步怀疑杀毒软件导致，跟进中。 6，放射科DR、乳腺图片打开缓慢，服务器build图像不成功，跟进中。 7，放射科DR胶片打印出现重复打印问题，未查明原因跟进中。 8，内镜室登记技师有登记账号提示被迫下线问题，修改已出报告流程复杂。 | 1，到超声科培训指导医生使用新版本排队叫号系统，解决跳号，自动转诊 ，恢复排队带指定检查室等问题。 2，到内镜科指导医生对已出报告如何修改问题，解决登记医生账号权限问题，创建3个新的登记账号。 3，协助海纳研发远程解决超声工作站报告打开缓慢问题，排查中，未解决。 4，协助海纳研发远程解决胶片打印重复出片问题，未解决，跟进中。 5，整理实施记录表，统计工作站IP地址，整理实施文档。 6，跟进处理各科室上线后遇到的问题。
2018-06-07 | 实施阶段 | 1，到超声科培训指导医生使用新版本排队叫号系统，解决跳号，自动转诊 ，恢复排队带指定检查室等问题。 2，病理科修改借阅片报告单模板，修改医生报告审核权限，指导医生从PACS查看病人影像资料。 3，到内镜科指导医生对已出报告如何修改问题，解决登记医生账号权限问题，创建3个新的登记账号。 4，协助海纳研发远程解决超声工作站报告打开缓慢问题，排查中，未解决。 5，协助海纳研发远程解决胶片打印重复出片问题，未解决，跟进中。 6，整理实施记录表，统计工作站IP地址，整理实施文档。 7，跟进处理各科室上线后遇到的问题。 | 1、病理系统第二批次需求未解决，需求解决延期； 2、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 3，排队叫号登记预约打印小排队号显示异常，最大号重复 4，内镜偶发脚踏板采集不上图的问题，内镜采集图像窗口图像质量有波纹，观察处理中。 5，住院超声及体检超声工作站报告打开缓慢，初步怀疑杀毒软件导致，跟进中。 6，放射科DR、乳腺图片打开缓慢，服务器build图像不成功，跟进中。 7，放射科DR胶片打印出现重复打印问题，未查明原因跟进中。 8，超声科排队叫号系统有个别患者信息未到检，跟进中 | 1，到超声科指导医生熟练操作新版本排队叫号系统，跟进处理个别预约患者信息未到检问题。 2，整理项目实施文档。 3，协助海纳研发排查超声工作站报告打开缓慢原因，胶片打印重复出片问题。 4，推进院内各科室主任验收报告签字确认。 5，处理各科室上线后遇到的问题。
2018-06-08 | 实施阶段 | 1，到超声科指导医生熟练操作新版本排队叫号系统，跟进处理个别预约患者信息未到检问题。 2，整理项目实施文档。 3，协助海纳研发排查超声工作站报告打开缓慢原因，胶片打印重复出片问题。 4，推进院内各科室主任验收报告签字确认。 5，处理各科室上线后遇到的问题。 | 1、病理系统第二批次需求未解决，需求解决延期； 2、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件。 3，排队叫号登记预约打印小排队号显示异常，最大号重复 4，内镜偶发脚踏板采集不上图的问题，内镜采集图像窗口图像质量有波纹，观察处理中。 5，住院超声及体检超声工作站报告打开缓慢，初步怀疑杀毒软件导致，跟进中。 6，放射科DR、乳腺图片打开缓慢，服务器build图像不成功，跟进中。 7，放射科DR胶片打印出现重复打印问题，未查明原因跟进中。 8，超声科排队叫号系统有个别患者信息未到检，跟进中
2018-06-11 | 实施阶段 | 1，与海纳到场工程师刘工沟通现场服务器环境部署，各科室上线后存在的问题。 2，协助海纳研发远程排查解决住院超声及体检中心超声工作站打开报告缓慢问题，更换配置文件，测试成功，已解决。 3，正式环境下更换住院超声工作站配置文件，解决报告打开缓慢的问题 4，协助海纳研发远程排查解决图像四角信息有空的一行无法删除，DR、乳腺图片打开缓慢，一直提示加载中等问题，未解决，跟进处理中。 5，向马主任汇报项目进度，沟通机房UPS、板卡等硬件的到货时间。 6，处理各科室上线后遇到的问题。 | 1、病理系统第二批次需求未解决，需求解决延期； 2、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件； 3，排队叫号登记预约打印小排队号显示异常，最大号重复 4，内镜偶发脚踏板采集不上图的问题，内镜采集图像窗口图像质量有波纹，观察处理中。 5，放射科DR、乳腺图片打开缓慢，服务器build图像不成功，跟进中。 6，放射科DR胶片打印出现重复打印问题，未查明原因跟进中。 7，超声科排队叫号系统有个别患者信息未到检，跟进中 | 1，协助海纳研发远程排查解决DR、乳腺图片打开缓慢，一直提示加载中等问题。 2，整理项目实施文档。 3，培训信息科PACS操作流程。
2018-06-12 | 实施阶段 | 1，修改病理科报告打印模板，解决病理科取材明细报告单打印出两页的问题，已解决。 2，剩余超声工作站更换配置文件，解决申请单页面报告打印缓慢的问题 3，上线体检中心新增一台超声工作站，安装配置工作站操作系统、安装调试采集卡驱动、脚踏驱动、打印机驱动，调试工作站配置，已完成。 4，协助海纳研发远程排查解决图像四角信息有空的一行无法删除，DR、乳腺图片打开缓慢，一直提示加载中等问题，未解决，跟进处理中。 5，整理项目实施文档。 | 1、病理系统第二批次需求未解决，需求解决延期； 2、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件； 3，排队叫号登记预约打印小排队号显示异常，最大号重复 4，内镜偶发脚踏板采集不上图的问题，内镜采集图像窗口图像质量有波纹，观察处理中。 5，放射科DR、乳腺图片打开缓慢，服务器build图像不成功，跟进中。 6，放射科DR胶片打印出现重复打印问题，未查明原因跟进中。 7，超声科排队叫号系统有个别患者信息未到检，跟进中。 8，PACS图像四角信息右下角有空行，乳腺图片在工作站中执行放大。缩小、平移等操作有问题。 | 1，协助海纳研发远程排查解决DR、乳腺图片打开缓慢，一直提示加载中等问题。 2，整理项目实施文档。 3，培训信息科PACS操作流程。
2018-06-13 | 实施阶段 | 1，整理上线后各科室遗留问题及未解决需求，向工程总部领导汇报项目进度及需求问题处理情况。 2，协助海纳研发远程排查解决DR、乳腺图片打开缓慢，一直提示加载中等问题。 3，解决PACS工作站图像四角信息右下角有空行的问题，客户端替换配置文件，测试成功，已解决。 4，体检中心超声工作站安装调试打印机、系统补丁安装更新，培训医生操作工作站流程。 5，排查RIS预约登记有重号问题，测试服务器测试问题复现，初步推断为系统逻辑问题，此问题准备提需求平台。 6，排查解决住院超声排队叫号系统到检病人信息未显示问题，指导登记老师熟练掌握系统流程。 7，到内镜室指导登记老师熟练掌握内镜系统操作流程，培训老师查找申请单，修改报告等操作。 | 1、病理系统第二批次需求未解决，需求解决延期； 2、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件； 3，排队叫号登记预约打印小排队号显示异常，最大号重复 4，内镜偶发脚踏板采集不上图的问题，内镜采集图像窗口图像质量有波纹，观察处理中。 5，放射科DR、乳腺图片打开缓慢，服务器build图像不成功，跟进中。 6，放射科DR胶片打印出现重复打印问题（研发怀疑是负载均很导致），跟进中。 7，超声科排队叫号系统有个别患者信息未到检，跟进中。 8，PACS图像四角信息右下角有空行，乳腺图片在工作站中执行放大。缩小、平移等操作有问题。 | 1，协助海纳研发远程排查解决DR、乳腺图片打开缓慢，一直提示加载中等问题。 2，整理项目实施记录表。 3，指导体检中心老师操作超声工作站流程。 4，培训信息科PACS操作流程。
2018-06-14 | 实施阶段 | 1，协助海纳研发远程排查解决DR、乳腺图片打开缓慢，一直提示加载中等问题。关闭负载均衡另外一台服务器的build服务，更换配置文件，现已解决图像打开慢的问题，跟进观察中。 2，替换客户端配置文件，解决PACS图像四角信息右下角有空行。 3，整理上线后各科室遗留问题及未解决需求，与海纳研发工程刘工沟通确认。 4，整理酒泉市人民医院项目实施资料，移交信息科签字确认。 5，备份体检中心4台工作站操作系统及内镜室1台工作站操作系统。 6，调试病理打印报告有信息缺失的问题，已解决。 | 1、病理系统第二批次需求未解决，需求解决延期； 2、三家分院、介入等科室网络环境未具备接入条件； 3，排队叫号登记预约打印小排队号显示异常，最大号重复 4，内镜偶发脚踏板采集不上图的问题，内镜采集图像窗口图像质量有波纹，观察处理中。 5，放射科DR胶片打印出现重复打印问题（研发怀疑是负载均很导致），跟进中。 7，超声科排队叫号系统有个别患者信息未到检，跟进中。 8，乳腺图片在工作站中执行放大。缩小、平移等操作有问题。
2018-07-12 | 实施阶段 | 1，硬件巨鲨屏到货接收，协助厂家工程师调试安装放射科5台报告工作站医疗专业显示屏。 2，SVN下载病理及PACS新版本，测试服务器升级测试，与海纳测试工程师沟通升级后新功能及病理新版本解决的需求问题。 3，联系海纳PACS工程师远程解决口腔PACS图文报告功能，测试成功，已解决。 4，与信息科马主任沟通院内机房硬件到货时间，及硬件验收相关事宜。 5，协助信息科巡检各科室PACS上线后运行情况，处理各科室遇到的问题。 | 1，正式环境升级安装PACS新版本及病理新版本。 2，协助巨鲨厂家工程师安装调试临床科室医疗专业显示屏。 3，协助销售推进硬件验收。
2018-07-13 | 实施阶段 | 1，正式环境升级安装PACS新版本及病理新版本。 2，协助巨鲨厂家工程师安装调试7台临床科室工作站医疗专业显示屏。 3，协助销售推进硬件验收，与信息科马主任、设备科王主任向院长汇报PACS项目工作进展，沟通项目验收回款相关事宜，院方决定上会讨论后在回复。 4，放射科与普放科客户端升级更新。 5，病理新版本相关问题与海纳胡斌沟通。 | 协助巨鲨厂家工程师安装调试剩余临床科室医疗专业显示屏。
2018-07-25 | 实施阶段 | 1，,协助存储工程师上架安装存储服务器。 2，上架安装物理服务器。 3，与存储工程师、网络工程师沟通初步实施方案。
2018-07-26 | 实施阶段 | 1，制定业务迁移方案，与存储工程师、网络工程师向信息科马主任汇报实施计划，确认实施流程。 2，安装物理服务器虚拟化操作系统及Vclient虚拟化管理软件。 3，协助存储工程师在虚拟化服务器上挂载存储。
2018-07-27 | 实施阶段 | 1，与网络工程师确认IP端口规划，协助网络工程师调通物理服务器网络，交换机网络。 2，安装配置服务器虚拟化操作系统。 3，在存储划分的SAN存储上新建虚拟机，安装操作系统，配置虚拟机。 3，安装配置Vclient虚拟化管理软件，在Vclient上添加虚拟化服务器，配置网络。
2018-07-28 | 实施阶段 | 1，存储分配盘符未按照需求划分，存储工程师格式化存储服务器后重新配置，在虚拟机中挂载存储，重新安装配置虚拟机。 2，配置Vclient虚拟化管理软件，新建虚拟机，安装域控服务器。 3，安装配置数据库服务器，配置数据库故障转移集群，测试成功。